	서울물연구원
수신	서 울 특 별 시 장(물재생계획과장)
(경유)
제목	황화수소 연속측정기 점검결과 보고

1. 물재생계획과-9530(2015.7.20)호, 「하수악취 민원 관리체계 확립 추진」 및 물순환연구과-5321(2015.8.5.)호, 「황화수소 연속측정기 점검계획」관련 실시한 황화수소 연속측정기 점검결과를 아래와 같이 보고합니다.

- 아             래 -

❍ 장비내용

- 장비점검 : 장비 작동여부 확인 및 교정

- 황화수소측정기 사용방법 개별 교육

❍ 기    간 : 2015. 8. 24.~ 9. 7.

❍ 점검대수 : 38대 (서울시 3, 연구원 5, 자치구 30)

❍ 장    소 : 서울시 상수도연구원 물순환연구과 (별관 3층)

❍ 방    법 : 악취측정기 지참 방문, 표준가스에 의한 교정 등

❍ 점검결과 및 조치사항

- 점검결과 : 정상(교정) 31대, 이상 7대

․ 이상(7) : 통신이상 4, 전원이상 2, 센서이상 1

➡ 판매업체에 점검 의뢰 및 수리 요망

- 배터리 방전 조치

➡ 배터리 교체요령 실습 및 인터넷 구매방법 교육

- 교육자료 배포

․ 장비 작동매뉴얼

․ 연구원 연구결과보고서 (정화조 악취저감방안 등 수록)

❍ 향후계획

- 연 1회 주기적 정도검사 및 측정기 작동방법 개별 교육 실시

붙임 1. 황화수소 연속측정기 점검결과 1부

붙임 2. 측정기 점검대장  1부. 끝.

	서울물연구원장
주무관	신풍식		물순환연구과장	이종규		수도연구부장	09/10 최영준
협조자
시행	물순환연구과-348	(		)	접수		(		)
우			/
전화	02-3146-1803	/전송		/	sps119@seoul.go.kr	/	대시민공개