문서번호	정수과-4652
결재일자	2015.9.23.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	09/23 이태일
협조	주무관		김성재
	주무관		홍병의

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2015. 9. 22.(화)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

일일 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 세정장치 동작상태 점검

: 시료의 적정유입량 점검

: 측정조내(Cell) 침전물,오물,

기포발생여부 점검

착수정

양 호

○AUTO쟈-테스터:#1착수정 (9/22)

- 시약제조(25L, PAC희석수)

○공정별 수질측정기 일일점검

침전지

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 시료의 적정유입량 점검

: 전극내 및 홀더 오염상태

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 측정치와실험치 비교분석

: 전극 및 측정부 상태점검

착수정

양 호

침전지

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○잔류염소계: #1 침전지 (9/22)

- 기기보정

	보정전	보정후
잔류염소	0.32	0.42

○공정별 수질측정기 일일점검

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 시료의 적정유입량 점검

: 시약조 시약량 점검

: 측정치와 실험치 비교분석

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 일일점검
		침전지	양 호
		여과지(10대)	양 호
		여과통합수	양 호
		여과배출수(2대)	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	양 호
		응집지(2대)	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전지	양 호
CAST	: 시료,시약,Cell, 유닛상태	착수정	양 호	○알카리도계: 착수정, 침전지 - 보정용 pH 버퍼 시약보충 ○공정별 수질측정기 일일점검
iPDA	: 시료유입전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	양 호
잔류염소계	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	양 호
		침전지	양 호
		정수지(B)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

고 도 / 송 수
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	활성탄지(2대)	양 호	○공정별 수질측정기 일일점검
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	송 수	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	송 수 (용마1,월계1)	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		오 존 후	양 호
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호

특 이 사 항

○