문서번호	시설관리과-28656
결재일자	2015.9.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
배재민		손병희	09/25 나태산
협조

휴대용 유량계 비교측정 결과 보고

(자체 비교측정 4분기)

2015. 9.

휴대용 유량계 자체 비교측정 결과 보고

2015년도 본부 누수방지과 유량계 유지관리계획에 의거 가압장·배수지 유량계에 대하여 자체 비교측정을 실시하고 그 결과를 보고합니다.

□  목 적

○ 휴대용유량계 비교측정 기능 습득

○ 본부(누수방지과-301) ‘2015년 유량계설비 유지관리계획’ 지시사항 이행

- 휴대용 유량계를 이용한 자체 비교측정 분기별 2개소 이상 실시

- 비교측정 실적 경영평가 및 유수율 평가에 반영

□  비교측정 대상 및 측정입회자

○ 비교측정 대상(2) : 정릉4(가)-3배수지, 정릉4(가)-4배수지

○ 측정입회자 : 유량계 유지보수 용역업체 직원, 배재민

□  비교측정 결과

유량계명	구경 (mm)	검사(측정)시간	기준유량계 (m³)	현장유량계 (m³)	오차(%)	측정 결과	비 고
개운산(배) -정릉2	300	09.16, 11:40 ~ 17:22	665.707	662	-0.56	양호
경내(가)	150	09.16, 15:23 ~ 18:23	155.534	154.33	-0.77	양호

붙임  :  작업사진.  끝.