문서번호	정수과-4801
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	10/02 代박근희
협조	주무관		경규선
	주무관		홍병의

수질자동측정기(일일) 점검결과보고

2015. 10. 1.(목)

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○알카리도계: #1 착수정, 침전지 (10/1) - 시약제조(황산희석수, 50L) ○공정별 수질측정기 일일점검
		침전지	양 호
		여과지별(12대)	양 호
		여과 배출수	양 호
		여과 통합수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	양 호
		응집지	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전지	양 호
AUTO쟈-테스터	: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 일일점검
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지,침전지	양 호
잔류염소계	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	양 호
		착수정(Total)	양 호
		침전지	양 호
		여과지	양 호
		정수지(A,B)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

제 2 정 수 장
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 일일점검
		침전지	양 호
		여과지(10대)	양 호
		여과통합수	양 호
		여과배출수(2대)	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	착수정	양 호
		응집지(2대)	양 호
		침전지	양 호
알카리도계	: 측정치와실험치 비교분석 : 전극 및 측정부 상태점검	착수정	양 호
		침전지	양 호
CAST	: 시료,시약,Cell, 유닛상태	착수정	양 호	○공정별 수질측정기 일일점검
iPDA	: 시료유입전자밸브 및 측정부 오염상태	응집지	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	착수정	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	착수정	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	여과지(10지)	양 호
잔류염소계	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	착수정	양 호
		침전지	양 호
		정수지(C,D)	양 호
시료수펌프	: 과전류,소음,과열,급수상태	각 공정별	양 호

고 도 / 송 수
기종별	일일 점검사항	공정별	점검결과	작업사항 및 수리조치 내역
탁도계	: 광원램프및 Lense오염상태점검 : 세정장치 동작상태 점검 : 시료의 적정유입량 점검 : 측정조내(Cell) 침전물,오물, 기포발생여부 점검	활성탄지(2대)	양 호	○입자계수기: 활성탄지 - 여과필터세정 ○공정별 수질측정기 일일점검
		송 수	양 호
pH계	: 시료의 적정유입량 점검 : 전극내 및 홀더 오염상태	송 수	양 호
수 온	: 시료유입량,전극,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
		송 수	양 호
잔류염소	: 시료의 적정유입량 점검 : 시약조 시약량 점검 : 측정치와 실험치 비교분석	송 수 (용마1,월계1)	양 호
전기전도도	: 시료유입량,전극,오염상태	송 수	양 호
입자계수기	: 시료유입량,센서,전송,기타	활성탄지(2대)	양 호
TOC	: 시료 및 시약의 유입상태 : 펌프,튜브 및 유닛 상태	활성탄지(2대)	양 호
		오 존 후	양 호
잔류오존농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호
과수농도	: 시료유입량,전극,오염상태	오 존	양 호

특 이 사 항

○ 2차 수질자동계측기 전문물품 입고처리

○ 소독능월보 및 수질월보 자료 정리