문서번호	행정지원과-20082
결재일자	2015.10.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장
정지형	김철	10/02 代손창두

신월배수지 수질자동측정기 고장 보고

강서수도사업소

(행정지원과)

신월배수지 수질자동측정기 고장 보고

신월배수지에 설치되어 있는 수질자동측정기의 메인보드 고장으로 정상적인 수질감시를 할 수 없어 이를 조치하고자 아래와 같이 보고합니다.

수질자동측정기 설치현황

지점	모델명	설치연도	측정항목	비고
신월배수지	KM2000 (독일 Sensortechnik)	2003	5항목 (탁도, pH, 잔류염소, 전기전도도, 수온)	2016년 교체 예정 기기

고장내역

2015.09.16. 수질자동측정기의 이상으로 수질측정 불가

2015.09.21. 본부 유지보수업체를 통한 점검결과 메인보드 이상 확인

조치사항

2015.09.16. 수질자동측정기 점검 및 재부팅 실시

2015.09.21. 유지보수업체를 통한 메인보드 점검 및 연결 케이블 교체 시도

2015.09.22. 타사업소에 활용가능한 메인보드 부품을 조사하였으나 사용가능한 재고 없음

2015.09.24. 제조사에 확인결과 메인보드는 생산중단으로 구매가 불가하며, 수리시에는 독일로 운송하여 수리를 하여야 하는데 따른 비용이 경제적수리한계를 초과함

(수리견적 : 3,245,000원, 경제적수리한계 1,756,000원)

신월배수지 수질자동측정기	측정기 점검

향후계획

본부 유지보수 업체가 보유하고 있는 예비장비를 활용하여 측정기기 교체를 통해 정상화 하고자 함.

- 본부와 맺고 있는 유지보수 계약에 따라 무상으로 예비장비를 사용가능함.

- 다만 현재 설치되어 있는 기종과 다른 기종이므로 현장 실사 및 업체 자문 결과를 토대로 측정기기 교체를 실시할 예정.

신월배수지에 설치되어 있는 측정기는 노후측정기기로 2016년 교체 계획임.

- 2015년 6월 본부에서 실시한 노후측정기 점검에서 메인보드 불량으로 고장시 수리불가 판정을 받은 기기임. 이에 따라 2016년 교체예정으로 예산 요청하였음.

붙임 : 수리견적 1부. 끝.