문서번호	운영과-161
결재일자	2014.1.7.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		운영과장	소장
안영환		현인식	01/07 정남기
협조

COD측정기 수리 계획

2014. 1

영등포아리수정수센터

(운 영 과)

COD측정기 수리 계획

배출수처리장에서 가동중인 방류수 수질감시용 COD측정기에 고장이 발생하여 다음과 같이 수리하여 측정기기 유지관리에 만전을 기하고자 합니다.

□ COD측정기 현황

가. 설치년도 및 제작사 : 2007. 12  한국엔바테크

나. 모델명 및 측정방식 : ENVA-K602, 산성과망간산칼륨법

□ 고장내용

가. 디스플레이 : 화면불량 및 터치스크린 작동 안됨(2014.1.5. 09:00경 발생)

COD측정기 점검	터치스크린 화면 불량

나. COD측정은 이상없이 작동되어 관제센터로 전송되고 있음.

□ 보고자 조치의견

가. 제조사에 문의한 결과, 기존 LCD모델이 단종되어 수리가 불가능하여 LCD, 터치         스크린, 그래픽카드 전체를 교체하고자 함.

나. 아울러 교체주기가 도래한 ORP센서를 구매하여 정도검사에 대비하고자 함.

□ 계약방법 및 소요예산

가. 건    명 : COD측정기 수리

나. 계약상대 : 한국엔바테크 대표 민선홍(COD측정기 제조업체)

다. 계약방법 : 신용카드 결제

라. 소요예산 : 금1,419,000원

마. 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비(기타교체비).

붙임 : 1. 산출기초조사서 1부.

2. 견적서 2부.  끝.