보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	최동원	10/05 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 정기점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2015. 10. 05.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2015.10.01.~ 10.02.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,(주)유림테크

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.10.02 17:00~17:30	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.046NTU · 잔류염소값 정상표출(0.38mg/L) ※ 차염 0.10mg/L 투입	HACH-1720E, DKK(미국,일본)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.36mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 11:00~11:30	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.26mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 10:00~10:30	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.051NTU · 잔류염소값 보정(0.34mg/L→0.38mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 보정(0.27mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 15:30~16:00	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.26mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 09:30~10:00	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.19mg/L→0.20mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 15:00~15:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.20mg/L→0.28mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2015.10.02 12:00~12:30	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 보정(0.18mg/L→0.20mg/L) · 탁도측정부 이상없음 · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 14:00~14:30	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.17mg/L→0.20mg/L) · pH값 보정(6.83→6.94)	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 10:30~11:00	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.24mg/L) · 전기전도도값 보정(183㎲/㎝→202㎲/㎝) ※아파트 기계실 내부공사	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.10.02 11:30~12:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.27mg/L) · 전기전도도값 보정(183㎲/㎝→197㎲/㎝) · 수온값 교체(24.0℃→22.9℃)	HACH-SC1000 (U.S.A)
2015.10.01 13:30~14:00	도봉1동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.23mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 13:00~13:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.22mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 14:30~15:00	4.19배수지	· 잔류염소값 정상표출(0.18mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 10:00~10:30	번동소배수지	· 잔류염소값 정상표출(0.19mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 10:30~11:00	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 정상표출(0.14mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체 · 전기전도도값 보정(210㎲/㎝→206㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 11:00~11:30	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.24mg/L→0.25mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	T㎍OA-DKK (일본)
2015.10.01 15:30~16:00	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.17mg/L→0.20mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2015.10.01 15:00~15:30	미아가압장	․ 잔류염소값 보정(0.20mg/L→0.24mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체 ※송배수관 교체공사에 따른 수계전환실시(북악배→월계배)	TOA-DKK (일본)
2015.10.02 11:30~10:30	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.22mg/L) ․ 탁도, 전기전도도 챔버 세정 및 교정	고시스 (독일)
2015.10.02 14:30∼15:00	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 보정(0.23mg/L→0.20mg/L) · 전기전도도값 보정(215㎲/㎝→203㎲/㎝) . 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.