수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	01/08 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  1.  8.

보고자 :  직 환경서기  성명 : 강혜성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 1. 8(수)

□ 점검지점 : 길동(배), 천호동, 암사동, 암사1동

□ 점 검 자 : 강혜성, 이대영, 김도협

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
길동(배)	0.37	0.31	0.37	오차범위(±0.02)
천호동	0.35	0.36	0.35	〃
암사동	0.36	0.36	-	〃
암사1동	0.37	0.41	0.37	〃

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 현장점검결과 잔류염소 측정값이 오차범위를 벗어난 지점에 대해선 교정을 실시하였으며 현재 안정적으로 운영되고 있음.  끝.