수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	01/08 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  1.  7.

보고자 :  직 환경서기  성명 : 강혜성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 1. 7(화)

□ 점검지점 : 길동(배), 강일동, 고덕동

□ 점 검 자 : 강혜성, 이대영, 김도협

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
길동(배)	0.37	0.40	0.37	오차범위(±0.02)
강일동	0.35	0.41	0.35	〃
고덕동	0.37	0.37	-	〃

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

나. 길동배수지 유출탁도계 소모품 교체

- 유출탁도계의 유입/유출 라인 튜브 교체 및 탁도셀 세척

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 현장점검결과 잔류염소 측정값이 오차범위를 벗어난 지점에 대해선 교정을 실시하였으며,

○ 길동배수지 유출탁도계 소모품인 튜브를 교체하고, 탁도셀 세척으로 안정적인 탁도측정이 이뤄지도록 조치함.  끝.