문서번호	신물질분석과-283
결재일자	2015.10.21.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
★주무관		신물질분석과장	수질분석부장
정관조		안재찬	10/21 김복순
협조
	주무관		안치화

감마선핵종분석기 무정전전원공급장치(UPS) 고장 보고

2015. 10.

신물질분석과

감마선핵종분석기 무정전전원공급장치(UPS) 고장 보고

감마선핵종분석기를 이용한 인공방사성물질 감마선 분석 중 기기 본체의 전원이 켜지지 않아 원인을 점검한 결과, 전원과 기기 본체 중간에 설치되어 있는 무정전전원공급장치의 고장으로 판명되어 조속히 수리 조치하여 수질검사에 만전을 기하고자 함

※ 무정전전원공급장치(UPS) : 기기 전원의 갑작스러운 정전에 대비해 설치되어 있는 전원공급장치로 상시 켜져 있음

1. 보 고 자 : 신물질분석과 연구사 정관조

2. 고장일자 : 2015. 10. 16.(금)

3. 기기내역

○ 기 기 명 : 감마선핵종분석기

○ 구매일시 : 2011년 12월

○ 구매가격 : 152,827,000원

4. 감마선분석기 사용현황

○ 인공방사성물질 5종 분석 : Sr-85. I-131, Cs-134, Cs-137, Am-241

5. 고장내역

○ 2015년 10월 16일(금)

- 정기 시료 인공방사성물질 분석과정 중 기기 이상 발견

○ 2015년 10월 19일(월)

- 해당 기기업체 직원*이 방문하여 기기를 점검한 결과, 무정전전원공급장치 고장임을 확인함   * : 「네오시스 코리아」, 박태영 과장

6. 수리 및 교체 예상비용(부가세 포함) : 1,100,000원

○ 수리 및 교체 내역 (붙임 참고)

품 명	규 격	수 량	단 가	금 액	비 고
축전지 교체	12 V-7 AH	8 cell	50,000	400,000
UPS 본체 board 수리	PSDR board	1 식	600,000	600,000
			합 계	1,000,000
			부가세	100,000
		총 계		1,100,000

○ 경제적 수리한계 금액

품명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치)-사용년수/(2× 내용년수)]× 취득가격	수리비	비고
감마선핵종분석기 UPS	[(70/100) - 4/(2×10)]×152,827,000 ≒ 76,400,000원	1,100,000원	수리비가 경제적 수리한계 미만

※ 최초사용년도의 수리비한계최대치 : 취득가격의 70/100

7. 수리방법

○ 감마선핵종분석기 기기업체에 무정전전원공급장치(UPS)를 공급하는 크로스앤지이(대전)에 UPS(축전지 포함)을 포장 발송 ⇒ 크로스앤지이(대전) 수리 후 서울물연구원 포장 발송 ⇒ UPS를 본체와 조립(기기업체 무상 조립제공)

8. 향후계획

○ 감마선핵종분석기의 무정전전원공급장치를 조속히 수리, 교체하여 수질분석 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음.

붙임 : 1. 견적서 1부.

2. 사업자등록증(크로스앤지이) 사본  1부.  끝.

<참고자료>

<무정전전원공급장치의 본체에서의 위치 및 수리를 위해 포장 발송 장면>

무정전전원공급장치

(UPS)