문서번호	정수과-3958
보존기간	년
결재일자	2015.10.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

주무관		정수과장	강북아리수정수센터소장
홍기웅		代장호	10/28 박기석
협조
	주무관		하수용

환경측정기기(수질 TMS)

정도검사 실시계획 보고

2015.  10.  28.

강북아리수정수센터

환경측정기기 정도검사 실시계획 보고

배출수처리시설내에 설치 운영되고 있는 환경측정기기(TMS:수질자동측정기)에 대한 정도검사를 관련법에 따라 다음과 같이 실시하고자 함.

관련 근거

❍ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 제5조 내지 제8조제1항

❍ 상수도연구원 수운용과-4370(2009. 07.31.)호 : 환경측정기기 정도검사 관련 고지

정도검사 개요

❍ 검사대상 : COD, SS, pH측정기

※ 측정결과를 행정목적으로 사용하거나 외부에 공개하는 환경측정기기

❍ 검사주기 : 매년 1회(단 pH는 매 2년)

❍ 검사기간 : 정도검사주기 전후 30일 이내

❍ 검사 대행기관 : 한국산업기술시험원

❍ 검사기간 : 2015. 11. 11 ~ 11. 13. (이전 검사일 ‘14. 11. 12.)

세부 실시 계획

❍ 정도검사 수검방법 : COD측정기기 유지관리 전문업체에게 수검 의뢰

- 측정기기 사용연수가 7년으로 노후화가 진행되어, 측정값의 재현성 및 오차범위가 넓어지는 등 관리에 어려움이 있어, 측정기기 사전교정 및 정도검사 수행을 계측기 전문업체에 의뢰코자 함.

❍ 측정기기 사전점검 : ‘15. 11. 9. ~ 11. 10.

- 각종 센서 점검, 반응조 청소 및 표준액 제조 및 교정

❍ 정도검사 실시 : 2015. 11. 11. ~ 11. 15.

- 정도검사 표준액 제조 및 정도검사 수행

소요예산 및 계약방법

❍ 법정검사 수수료 : 1,821천원

- 산출내역 : SS측정기 549천원, COD측정기 755천원, pH측정기 517천원

※환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 시행규칙 [별표 13]에 따른 법정 수수료임

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비.

❍ 정도검사 사전교정 및 수검 : 약 180만원

- 산출내역 : 사전점검 및 교정, 표준액 제조, 정도검사 수행 등 1식

- 계약방법 : 수검비용이 소액으로 최저가 견적업체와 수의계약하고자 함.

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선교체비, 기타교체비.

행정 사항

❍ 정도검사 신청서를 한국산업기술시험원에 접수. 끝.