문서번호	화학시험과-2687
결재일자	2015.11.13.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	화학시험과장
이정기	11/13 구흥서

발광분광분석기 자체교정 결과보고

2015. 11.

화학시험과

발광분광분석기 자체교정 결과보고

강재의 화학성분 측정을 위해 사용 중인 발광분광분석기의 정확성 및 정밀도 향상을 위해 자체교정을 실시하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장 비 개 요

□ 발광분광분석기

❍ 제 작 사 : ThermoFisher(스위스)

❍ 용    도 : 강재 화학성분 시험

❍ 구입일시 : 2013. 07. 22.

Ⅱ		교 정 내 역

❍ 교정일시 : 2015. 11. 12.(목)

❍ 시험환경 : 21 ℃, 50 % R.H.

❍ 교정내역

1. 표준화 전 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 3% 이내로 양호
측정값(%)	0.293	0.055	0.030
오차율(%)	1.3	1.8	0

2. 표준화 : 표준화샘플을 이용하여 기기제조사에서 제공한 방법에 따라 표준화 실시

3. 표준화 후 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 3% 이내로 양호
측정값(%)	0.290	0.056	0.030
오차율(%)	0.3	0	0

Ⅲ		보고자 의견

❍ 발광분광분석기에 대해 표준시료로 자체교정검사를 한 결과 오차율 ±1.8% 이하로 우수하게 나타났으나 추가로 표준화를 실시하여 오차율을 ±0.3% 이하까지 줄일 수 있었음

❍ 향후 주기적인 자체교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.