수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	강혜성	이우재	01/15 장성만

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검 내역을 아래와 같이 보고합니다.

2014.  1.  14.

보고자 :  직 환경서기  성명 : 강혜성

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 1. 14(화)

□ 점검지점 : 잠실동(잠실지구대)

□ 점 검 자 : 강혜성, 김명주, 수질팀장

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
잠실동	0.21	0.21	-	오차범위(±0.02)

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

나. 전광판 점검

- 전광판 표출은 정상이나 수질데이타 표출이 안되어 유지보수업체에 점검요청

(1월 16일 방문예정)

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 현장점검결과 잔류염소 측정값은 오차범위내로 안정적으로 운영되고 있으며, 전광판 작동은 되나 수질측정값이 표출되지 않아 유지보수업체에 점검 의뢰하였음.  끝.