문서번호	수도자재관리센터-23959
결재일자	2015.11.25.
공개여부	부분공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
정범영		송영무	11/25 성시영
협조	주무관		김정선
	주무관		최희령

2015년도

대형 수도계량기 내구성검사 결과 보고

2015. 11

수도자재관리센터

2015년도

대형 수도계량기 내구성검사 결과 보고

수도계량기 성능개선 및 2016년도 우리시 납품자격 부여를 위하여 우리 센터에서 실시한 대형 수도계량기 내구성 검사 결과를 보고함

Ⅰ		현 황

□ 관련근거

◯ 수도미터기술기준(산업통산자원부 고시 제2014-279호, 2015.1.2)

◯ 수도자재관리센터(대형계량기 내구성 검사계획-16188, 2010.7.16.)

□ 검사개요

◯ 검사기간 : 2015.10.01 ~ 2015.11.23

◯ 제출시료 : 대형계량기100mm-10개(5개업체)

◯ 검사시료 : 5개 업체에서 구경별 2개

□ 검사방법

◯ 대류 Q3로 800시간 가동 후 Q₄로 200시간 가동

◯ 내구성검사 전․ 후 유량에대한 7 POINT 오차검사를 2회 실시함

(소류영역 2POINT, 대류영역 5 POINT)

□ 평가기준

◯ 업체별 2개중 1개 합격시 합격 처리

◯ 업체별 오차값과 변화량을 평가기준에 의거 판정

- 내구성 검사 전 7포인트 검사시 소류영역 ± 5.0%, 대류영역 ± 2.0%

초과 : 불합격

- 내구성 검사 후 7포인트 검사시 소류영역 ± 6.0%, 대류영역 ± 2.5%

초과 : 불합격

- 내구성 검사 전 ․ 후 변화량 소류영역 3.0% 대류영역 1.5%이하:합격

※ 평가항목 중 1항목에서“불합격” 판정시 해당 구경 불합격 처리

Ⅱ		내구성 검사 결과

□ 업체별 결과

◯ 대형계량기

업체별 구 분	계	DS워터	한국켄트	대명아이티	두레콤	***	비 고
합계(합격)	10(9)	2(2)	2(2)	2(2)	2(2)	2(1)
100mm	10	2	2	2	2	2

□ 검사결과 분석

◯ 합격률

- 대형계량기: 검사량 10개중 9개 합격, 1개 불합격,

붙임 : 1. 내구성검사 결과 1부.

2. 내구성 시료 제출현황 1부.끝.