문서번호	정수운영과-12634
결재일자	2015.11.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
★주무관	정수운영과장	광암아리수정수센터소장
변승헌	손호철	11/26 차윤기

실험실용 탁도계(2100N)고장보고

2015. 11

실험실용 탁도계(2100N) 고장 보고

우리정수센터 실험실에서 사용중인 탁도계(2100N) 고장으로 탁도측정이 불가능하므로 이를 수리하여 수질 관리에 만전을 기하고자 합니다.

1. 고장내역

기기명	용도	구입년도	모델명	고장내역
탁도계	원․정수 탁도측정	2003.4	2100N	시료를 넣지않은 상태에서도 초기탁도값이 0.046NTU를 나타냄 ※별첨 사진 참조

- 고장사유 : 렌즈 및 램프 노후로 인한 불량

2. 점검자 : 정수운영과 이준호,  변승헌

3. 수리내역 : 렌즈/램프 교체

4. 소요예산(예정) : 500,000원

5. 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 재료비, 일반재료비

6. 결재방법 : 탁도계(2100N) 수리 후 법인카드로 결재

끝.

<별첨>

<시료없는 상태에서 탁도값이 0.046 NTU를 보임>