수질검사장비 정밀점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	김진국	11/30 서경만

아리수 품질확인제 등 수질검사시 사용하는 휴대용 측정기의 고장등으로 유지보수 업체에 의뢰하여 정밀점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2015. 11. 30.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2015. 11. 30(월) 10:00 ~ 14:00

□ 점검대상 : 총 4종 69대(탁도계, 잔류염소계, pH측정기, DR-890)

□ 점검업체 : 워터 솔루션(대표 조문탁)

□ 점검결과 : 입고수리 2종 7대, 비입고수리 2종 13대

1. 업체 입고수리 : 2종 7대

⇒ 탁도계 : 1번(램프불량), 5번(측정불량), 9번(키패드불량), 11번(광원커버불량),

13번(화면불량), 18번(저농도 측정이상)

⇒ 잔류염소계 : 3번(E-2에러)

탁도계 6대	잔류염소계 1대

2. 업체 비입고수리 : 2종 13대

⇒ 잔류염소계 8대, pH미터 5대는 측정버튼, 제로버튼을 많이 써서 버튼색상이             지워짐, 추후 업체 재방문하여 버튼(파랑색,녹색버튼등) 교체예정

잔류염소계 8대	pH미터 5대

□ 조치 및 보고자 의견

- 수리예정 장비는 업체입고하여 즉시 수리하여 업무에 만전을 기하겠음.  끝.