문서번호	원수관리과-3070
결재일자	2015.11.30.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관		원수관리과장
김대용		11/30 손주옥
협 조
	주무관			윤만구

창의제안 실행 완료 보고

(수질 계측기실 자외선 차단제 설치)

※ 본 보고서는 창의아이디어 실행계획서임

- 제  안  자 : ( 담당) 윤만구.김대용

- 실행계획자 :  (담당) 윤만구.김대용

- 실  행  자 : (담당) 이준수.윤만구.이성남.봉선필

김대용.김태현.이상수

2015. 12

강북아리수정수센터

원수관리과

창의제안 실행 완료 보고

강북통합취수장은 강북,구의,뚝도 아리수정수센터로 원수를 (시설용량230만㎥/일)공급하는 관계로 원수 수질관리가 매우 중요한 취수장으로 수질계측기 운영상 문제점이 도출되어 이를 개선하여 철저한 수질 관리로 안정적인 원수를 공급하고자 함.

현  황

원수 수질관리를 위하여 총10종의 수질 측정 장비가 설치되어 있으며 특히 원수에 독성물질 유입을 감시하는 생물감시 장치를 운영중에 있으며 표준 시료수를 생물조류를 사용하는 관계로 아래와 같은 운영상 문제점이 도츨되어 이를 개선하고자함.

문 제 점

햇빛에 의한 생물감시장치의 표준 시료수인 조류의 과잉 증식으로 계측 오류 발생 및 측정 불능

하절기 고온에 의한 조류의 사멸 및 과잉 증식으로 계측 부적정

생물감시장치를 햇빛이 들지 않는 내측으로 이전하려 하였으나

계측기설치가 6종씩 콘테이너 박스형으로 설치되어 있어 이전 불가

조류계측기의 수조 녹조류 부착으로 측정값의 신뢰성 저하

개선 내용

계측기가 창문 측에 설치되어 있어 창문에 자외선 차단제(일명뽁뽁이)를 설치하여 여름철 햇빛 차단과 겨울철 보온 효과로 계측기실 의 사계절 안정화로 철저한 취수원수를 감시 공급 하고자 함.

실 행 중	실 행 후	실행전후창문표면온도(℃) 외기:-4개선전:-0.3개선후:2.5

생물 과잉증식에 의한 측정불능	개선후 정상 운영

개선 전후 효과 사진

기대 효과

햇빛 차단에 의한 생물시료의 안정화로 생물감시장치의 정상운전

계측 장비의 수조 및 튜빙등 이끼 부착 감소

조류 계측기 시료 수조의 녹조류 부착 방지에 의한 측정값의

신뢰도 향상

동절기 보온 효과에 따른 동파 방지  끝.