문서번호	원무과-18510
결재일자	2015.12.2.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	서무팀장	원무과장		은평병원장
김경식	이종민	이동문		12/02 남민
협 조
	간호과장		김옥희

2015년 하반기 작업환경측정 계획

2015. 12.

서울특별시 은평병원

(원무과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2015년 하반기 작업환경측정 계획

유해인자로부터 직원의 건강을 보호하고 쾌적한 작업환경을 조성하기 위하여 유해인자 노출부서에 대한 작업환경측정을 실시하고자 함

Ⅰ				관련근거		‘

□ 산업안전보건법 제42조(작업환경측정 등)

□ 산업안전보건법 시행규칙 제93조(작업환경측정 대상 작업장 등)

Ⅱ				측정개요		‘

□ 측정목적 : 산업안전보건법으로 규정된 유해인자(화학적, 물리적 인자 및

분진 등)에 근로자가 얼마나 노출되는 지를 측정·평가한 후

시설·설비 등을 개선하여 근로자의 건강을 보호하기 위함

□ 측정주기 : 반기 1회(아래 사유시 주기 조정)

❍ 주기감소(3월) : 발암성 물질이 노출기준을 초과하거나 기타 화학물질이 노출

기준을 2배이상 초과하는 작업장 또는 작업공정의 해당 유해인자

❍ 주기증가(1년) : 최근 1년간 공정변경 등 작업환경측정결과에 영향을 주는

변화가 없고, 최근 2회 측정결과 노출기준 미만인 경우

(발암성물질 취급공정은 제외됨)

□ 측정방법

❍ 개인시료포집(근로자가 호흡기 위치에 측정기기를 착용하고 측정)이 원칙

❍ 1일 작업시간 동안 6시간 이상 연속 측정 또는 등간격으로 나누어 분리 측정

Ⅲ				실시계획		‘

□ 대상부서

❍ 간호부 : 중앙공급실(EO가스) 1명, 내시경실(포름알데히드) 3명

□ 측정방법 : 개인시료채취(근로자의 호흡기 위치에 시료채취기 착용)

❍ 붙임2. 작업환경측정 및 분석·평가 방법 참조

□ 측정기관 : 정해산업보건연구소(주)

❍ 고용노동부 지정 측정기관 중 최저 견적 제출기관 선정

□ 추진일정

❍ 2015. 12. 8 : 측정 실시

※ 측정일정은 사정에 따라 일부 변경될 수 있음

❍ 2015. 12. 31까지 : 결과보고서 제출(측정기관→고용노동부)

※ 측정 완료일로부터 30일 이내 관할 지방노동관서(서울서부고용노동지청)제출

Ⅳ				소요예산		‘

□ 소요예산 : 960천원

❍ 세부내역 : 기본관리비(사업장 규모 100~299인) + 측정 및 분석수수료

❍ 지출방법 : 측정기관 결과보고서 제출 후 채주청구에 의한 일반지출

※ 작업환경측정 결과에 따라 측정 및 분석수수료 변동 가능

□ 예산과목 : 연구활성화 및 시설환경 개선으로 진료서비스 증진,

은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영 관리, 공공운영비(201-02)

Ⅴ				행정사항		‘

□ 작업환경측정 당일 시료포집을 위한 개인별 협조 : 대상부서 근무자

□ 측정결과 기록 및 보존(5년) : 원무과

❍ 결과보고서 전자문서 등록 및 측정이력 관리 : 차기 계획 수립시 반영

붙 임  1. 사전조사결과 1부.

2. 작업환경측정 및 분석·평가 방법 1부.  끝.

붙임1. 사전조사결과

❍ 작업환경 측정대상 공정

공정명	근로자수 (근로형태)	측정대상 유해인자	측정주기	사용용도	측정예상건수	비고
마약분석실	1 (일근)	혼합유기화합물	1년	분석	1
		염화수소	1년	분석	1
		초산	1년	분석	1
		수산화칼륨	1년	분석	1
		수산화나트륨	1년	분석	1
중앙공급실	1 (일근)	산화에틸렌	6개월	멸균,소독	1	특별관리물질
내시경실	3 (일근)	포름알데히드	6개월	조직고정	1	특별관리물질
치과	2 (일근)	디하이드록시벤젠	1년	필름현상	1
		초산	1년	필름현상	1
병원미화	13 (일근)	염화수소	1년	청소,소독	3

❍ 작업환경 측정대상 제외

공정명	근로자수 (근로형태)	유해인자	사용용도	제외사유
진단검사실	5(일근)	염화수소	염색	단시간 및 임시작업
치과(기공실)	2(일근)	기타광물성 분진	임시치아제작, 아말감충전	단시간 및 임시작업
		수은
영상의학과	5(일근)	디하이드록시 벤젠	필름현상	단시간 및 임시작업
		초산
내시경실	3(일근)	글루타르알데히드	소독	단시간 및 임시작업
병원미화	13(일근)	에탄올아민	청소	단시간 및 임시작업
중앙감시실	7(교대근무)	수산화나트륨	스케일제거	단시간 및 임시작업
		수산화나트륨	수처리제 투입	단시간 및 임시작업
		수산화칼륨	블루스트릭 투입	단시간 및 임시작업
		용접흄,산화철흄,망간,인산화티타늄	용접	단시간 및 임시작업
		주석,구리,은	납땜	단시간 및 임시작업
		톨루엔,크실렌	도장	단시간 및 임시작업

붙임2. 작업환경측정 및 분석·평가 방법

작업환경측정 및 지정측정기관 평가 등에 관한 고시[고용노동부고시 제 2011-55호, 2011년 12월 23일]에 준하여 단위작업장소에서 최고 노출근로자를 대상으로 개인시료채취법을 원칙으로 적용하며 측정

대상이 되는 근로자의 호흡기 근접위치(반경 30cm이내)에 측정기기를 장착하여 실시합니다. 다만, 개인시료채취법이 불가능한 경우에는 지역시료채취법을 병행하여 실시할 수 있습니다.

작업환경측정은 산업안전보건법 제42조 동법 시행규칙 제93조에 근거한 정기측정으로 연속 측정한 측정농도의 평가는 작업환경측정 및 정도관리규정 별표1의 방법을 적용하며 측정농도의 평가기준은 화학물질 및 물리적인자의 노출기준[고용노동부고시 제2012-31호, 2012년 3월 26일]을 적용하여 평가합니다.

금속류, 유기화합물, 산 및 알칼리류와 가스상물질 시료는 측정 전 ․ 후의 유량변화가 비교적 적은 시료채취기(Gilian, USA)를 이용하여 Charcoal tube와 Silicagel tube 및 MCE(Membrane Cellulose Ester) 여과지로 장시간 시료를 채취하며, 노출기준 Ceiling 설정물질(수산화 칼륨, 수산화 나트륨)의 경우 15~30분간 단시간 시료를 채취합니다.

(1) 유기화합물(가스상 물질류 산화에틸렌 포함)

[그림 1] 개인시료채취기(Personal Air Sampler, Gilian)      [그림 2] 가스크로마토그래피(G.C)

개인시료채취기에 장착된 차콜관(Charcoal tube) 또는 실리카겔관(Silicagel tube)을 근로자 호흡기 위치에 부착하여 공기시료를 분당 0.2리터 이하로 유지하면서 작업 중 6시간 이상 채취한 후 포집된 시료를 가스크로마토그래피(G.C)를 이용하여 분석합니다.

유기화합물용 시료의 앞 층과 뒷 층을 각각 분리하여 바이알에 투입 후 이황화탄소(CS2) 1㎖를 넣고  1시간가량 흔들어 방치한 다음 튜브 속의 이황화탄소를 가스크로마토그래피(G.C)에 주입하여 정량분석하며 유기용제 표준액으로 표준곡선을 작성하고 탈착율과 공시료로 보정하여 정량한 후 판정합니다.

(2) 금속류

개인시료채취기를 사용하며 0.8㎛ Cellulose ester membrane Filter를 카세트 홀더에 장착하여 근로자 호흡기 위치에서 6시간 이상 채취한 후 전처리 용액으로 회화시킨 다음 원자흡광광도계(Atomic Absorption Spectrophotometer)를 이용하여 분석합니다.

시료채취시의 공여과지를 공시험 값으로 하여 결과 계산시에 이를 보정합니다.

[그림 3] 개인시료채취기(Personal Air Sampler, Gilian)       [그림 4] VARIAN SPETRAA

(3) 산류

개인시료채취기에 장착된 실리카겔관을 근로자 호흡기 위치에 부착하여 공기시료를 분당 0.2리터 이하로 유지하면서 작업 중 6시간 이상 채취한 후 시료가 포집된 실리카겔을 이온크로마토그래피(I.C)를   이용하여 분석합니다.

포집이 끝난 실리카겔관(Silicagel Tube)의 양 끝을 Plastic cap으로 봉한 후 실험실에 옮겨 냉장보관 합니다. 시료의 전처리는 실리카겔관의 앞층(400mg)과 뒷층(200mg)을 각각 분리하여 플라스틱튜브에 넣은 후 이동상주1) 10㎖를 가하고 끓고 있는 수욕조에 30분정도 가열한 다음 상온에서 냉각시켜 플라스틱실린지와 실린지용 필터를 사용하여 필터링한 후 I.C에 주입하여 I.C용 표준용액으로 표준곡선을 작성하고 탈착율과 공시료로 보정하여 정량합니다.

[그림 5] 산, 알칼리 및 가스상물질류 분석장비

U.V                           I.C                              HPLC

(4) 알칼리류

개인시료채취기에 PTFE Membrane 여과지(37-mm diameter, 1-㎛ pore size)를 홀더에 장착한 후  근로자 호흡기 위치에 부착하여 공기시료를 분당 1~3리터로 유지하면서 15~30분간 포집합니다.

포집된 여과지를 홀더에서 분리한 후 15㎖튜브에 넣어 증류수(D.W) 10㎖를 튜브에 가하여 추출한 후 AA-Emission법으로 분석합니다.

[표 1] 알칼리류의 노출기준(고용노동부고시 제2012-31호, 2012. 03. 26.)    [단위; mg/m3]

유해물질의 명칭	노출기준	분석방법
∙수산화칼륨(KOH)	C2	A.A분석
∙수산화나트륨(NaOH)	C2	A.A분석