문서번호	미생물검사과-840
결재일자	2015.12.28.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	미생물검사과장	수질분석부장
김유나	이수원	12/28 김복순

세균실험실 냉장냉동겸용장치 고장보고서

2015. 12.

『냉장냉동겸용장치』고장발생 보고

세균 검사 시약 및 표준균주 보관에 사용되는 냉장냉동겸용장치에 고장이 발생하여 현황을 보고합니다.

2015. 12. 24.

보고자 : 주무관  김 유 나

1. 장 비 명 : 냉장냉동겸용장치

◇ 장비 이력 ◇
물품분류번호	4110-038-0127
모 델 명	6530NA
제 조 사	대우전자
설치 일자	1995.07.31.
구입 가격	금1,230,000원정(금일백이십삼만원정)

2. 고장증상

- 냉동실 온도가 자주 상승됨

- 냉동실 온도조절 버튼 고장

3. 장비 제조 업체 문의 결과

: 장비제조업체인 대우전자에 문의한 결과, 제품이 생산된 지 오래되어 기판 고장시 부품 생산이 중단되어 수리 불가능함

4. 담당자 의견

- 사용연수(20년)가 내용연수(10년)를 초과하였고

- 경제적 수리한계 금액이 ‘–369,000원’이고, 장비가 노후되어 잦은 고장이 예상되므로 불용처리함이 타당하다고 판단됨

· 경제적 수리한계: 취득가격×{(70/100)-사용연수/(2×내용연수)}

=1,230,000원×{(70/100)-20/(2×10)}

=-369,000

5. 향후 계획

- 2016년 불용처리 예정

- 2015년 대체 장비 구매 완료(’15.12.)

※ 첨부 : 장비이력카드 1부.  끝.