보    고    서

결재	주무관	행정지원과장
	박순덕	01/15 代조기열

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 정기점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 01. 15.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2016.01.14.~ 01.15.(2일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,(주)유림테크

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.01.14 11:30~12:00	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.035NTU · 잔류염소값 보정(0.42mg/L→0.40mg/L) ※ 차염 0.01mg/L 투입	HACH-1720E, DKK(미국,일본)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.34mg/L) · 전기전도도값 보정(296㎲/㎝→313㎲/㎝) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 13:30~14:00	상계가압장	․ 잔류염소값 보정(0.40mg/L→0.28mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 14:00~14:30	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.035NTU · 잔류염소값 정상표출(0.39mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 보정(0.38mg/L→0.36mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체 · 전기전도도값 보정(303㎲/㎝→311㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 11:00~11:30	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.40mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 13:30~14:00	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.27mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 10:00~10:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.31mg/L) ․ 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.01.14 11:00~11:30	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) · 탁도측정부 제습제교체 · 전기전도도값 보정(301㎲/㎝→311㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 15:30~16:00	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 13:00~13:30	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.28mg/L) · pH값 보정(7.83→7.16) ※아파트 기계실 내부공사	HACH-SC1000 (U.S.A)
2016.01.14 12:30~13:00	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.42mg/L→0.29mg/L) · 전기전도도값 보정(270㎲/㎝→310㎲/㎝)	HACH-SC1000 (U.S.A)
2016.01.14 15:00~15:30	도봉1동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.41mg/L→0.28mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 14:30~15:00	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.28mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체 · 전기전도도값 보정(301㎲/㎝→313㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 10:30~11:00	4.19배수지	· 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.27mg/L) · 전기전도도값 보정(297㎲/㎝→313㎲/㎝) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 10:00~10:30	번동소배수지	· 잔류염소값 보정(0.33mg/L→0.25mg/L) · 수온값 보정(4.9℃→4.5℃) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 10:30~11:00	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체 · 전기전도도값 보정(304㎲/㎝→309㎲/㎝)	TOA-DKK (일본)
2016.01.14 16:30~17:00	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.38mg/L→0.30mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	T㎍OA-DKK (일본)
2016.01.15 13:00~13:30	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.42mg/L→0.33mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 12:30~13:00	미아가압장	․ 잔류염소값 보정(0.42mg/L→0.33mg/L) · 탁도측정부 제습제 교체	TOA-DKK (일본)
2016.01.15 09:30~10:00	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 정상표출(0.26mg/L) · 전기전도도값 보정(286㎲/㎝→310㎲/㎝) ․ 측정기 내부세정	고시스 (독일)
2016.01.14 16:00∼16:30	창5동 (가인초등학교)	․ 잔류염소값 정상표출(0.30mg/L) . 탁도측정부 이상없음	고시스 (독일)

끝.