문서번호	먹는물분석과-114
결재일자	2016.1.19.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		먹는물분석과장	수질분석부장
이경우		안진	01/19 김복순
협조

이온크로마토그래프 질량분석기 고장 보고

2016.1.

서울물연구원

먹는물분석과

이온크로마토그래프 질량분석기 고장 보고

미량 이온류 분석에 사용되는 이온크로마토그래프 질량분석기(IC/MS)의 이온 소스(Ion source)에 고장이 발생하여 수리 조치하고자 함

□ 고장개요

○ 기기현황

- 기 기 명 : 이온크로마토그래프 질량분석기(IC/MS)

- 구입연도 : 2013년 8월 1일

- 구입가격 : 473,505,200원

- 사용용도 : 브로메이트, 퍼클로레이트 분석에 활용

○ 고장현황

- 고장일시 : 2016년 1월 12일

- 고장내용 : 시료를 이온화 시켜주는 이온 소스 부품이 장시간 사용으로 인하여 파손됨

- 점검결과

: 2016년 1월 15일 해당 기기업체 직원*이 방문하여 기기를 점검한 결과, 이온 소스 부품의 교체가 필요한 것으로 확인됨

「※ * : 한국애질런트테크놀로지스, *** 엔지니어」

□ 조치계획

○ 이온 소스를 조속히 수리하여 수질분석 업무에 차질이 발생하지 않도록 만전을 기하겠음.

※ 수리 및 교체 예상비용(부가세 포함) : 1,120,900원

품명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치)-사용년수/(2× 내용년수)]× 취득가격	수리비	비고
이온크로마토그래프 질량분석기 고장 수리	[(70/100)- 3/(2×10)] × 473,505,200 ≒ 260,427,860원	1,120,900	수리비가 경제적 수리한계 미만

※ 최초사용년도의 수리비한계최대치 : 취득가격의 70/100