문서번호	토질재료시험과-204
결재일자	2016.1.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	토질재료시험과장
오화철	01/27 최용철

시험장비(역청다짐기) 고장 보고

2016. 1.

서울시품질시험소

(토질재료시험과)

시험장비(역청다짐기) 고장 보고

아스팔트 혼합물의 시편을 제작하는 역청다짐기의 고장이 발생되어 아래와 같이 보고합니다.

□ 장비 현황

장 비 명	역청다짐기	규 격	전동기계그램프식
제조회사	선길시험기	취득일자	2010.7.20
용 도	아스팔트혼합물의 시편 제작	취득가격	5,600,000원

□ 고장 내역

○ 고 장 일 : 2015. 12. 28

○ 기기상태 : 다짐봉 낙하 및 카운터 미작동

○ 원인조사 : 납품업체 점검 결과 다짐램머, 승강실린더, 구동모터 및 계수기 고장으로 해당부품 교체 필요

□ 보고자 의견

○ 납품업체(제조회사)로 하여금 시험장비를 수리토록하여 품질시험 업무에 철저를 기하고자 함

- 수리 비용 : 880,000원(부가가치세 포함)

※ 수리예정일 : 2016. 1. 29

붙임  견적서 1부.  끝.