문서번호	진료부-1605
결재일자	2016.2.19.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

					시 민
주무관	진단검사의학팀장	진단검사의학과장	진료부장
신정철	채수운	이강영	02/19 서해숙
협 조
	원무과장			김종환

의료장비 선정을 위한 규격검토

(뇨화학 분석기)

2016. 02

진단검사의학과

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

뇨화학 분석기 선정 규격검토 자료

□ 검토안건 : 뇨화학 분석기 구매를 위한 제품 사양 결정

□ 구매대상 장비명 : 뇨화학 분석기 1대

□ 소요예산 : 금9,900천원

□ 예산과목 : 서북병원원무과,연구활성화및시설환경개선으로진료서비스증진,서북병원운영,서북병원의료및행정장비확충,자산및물품취득비

□ 구매방법 : 자체구매(수의계약)

□ 구매대상(뇨화학 분석기)

장비명	수량	형식명 (모델명)	제조사 (제조국)	구입 연도	내구 연한	비고
뇨화학 분석기	1	Clinitek 500	SIEMENS (U.S.A)	2005	10	교체

○ 현 보유장비

○ 교체 구매 필요 및 사유

- 기존 모델의 단종 및 부품공급 중단과 잦은 고장으로 병동 및 외래환자의 결과지연이 발생하고, 또한 장비 A/S 한계와 인터페이스 프로그램 upgrade 불가로 뇨화학검사 및 결과처리에 어려움 발생하여 의료의 질적 개선을 위하여 내구연한 초과된 노후장비를 교체하고자 함

○ 뇨화학 분석기 구매 기본사양

구분	구비 사양
장비 기능부분	- Glucose 외 10항목 동시 검사 가능 - Color Touch Screen - Color 자동측정 - Screen으로 저장된 결과 표시 : 500 Test 저장 가능 - 각 항목을 사용자가 선택 가능 - 사용자 보정기능(결과수정 가능) - 빠른 검체처리 속도 지원 : 연속시 10초 이내 - 매 검체마다 자동 Calibration 수행
인터페이스 부분	- Computer Interface 및 프로그램 설치 - 바코드리더기 연결설치 가능 - Interface 운용 전용PC 지원
유지관리	- 장비 설치후 3년간 결함이나 고장, 인터페이스 프로그램 등 무상 수리서비스 보장

○ 뇨화학 분석기 견적서 제출업체 현황 및 제품선정

(단위:천원)

장비명	수량	형식명 (모델명)	제조국 (제조사)	견적업체(A)		견적업체(B)		최저가 견적업체
				견적가	A/S기간	견적가	A/S기간
뇨화학 분석기	1	Clinitek Advantus	U.S.A (SIEMENS)	9,900	3년	12,500	3년	A

○ 위와 같이 장비납품사로부터 사양 및 가격 견적 받았으며, Clinitek Advantus 제품은 국내 공급 및 사용 1위 제품으로 결과의 정확성 및 장비의 성능과 인터페이스 프로그램 지원이 우수하며 타 의료기관 납품가격에 비하여 저가 견적하였고, 제출된 사양이 뇨화학분석기 구매사양에 충족하므로 최저가 납품업체로 구매 진행하고자 함.

붙 임 : 1. 뇨화학 검사기기 구매계획 1부.

2. 견적서 2부.

3. 규격서 1부.

4. 제품 카다로그 1부.  끝.