보    고    서

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	박순덕	이인형	02/29 정의석

수질의 안전성 감시와 배급수과정에서의 수질변화 경향을 파악하고 측정자료가 시민 에게 공개중인 관내 수질자동측정기에 대하여 정기점검 등을 실시하고, 그 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 02. 29.

보고자 : 주무관  박순덕

□ 점검일시 : 2016.02.22.~ 02.24.(3일간)

□ 출 장 자 : 박찬삼,박순덕,유림테크

□ 출 장 지 : 공릉배수지등 20개소(22개지점)

□ 점검결과

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.02.22 14:30~16:00	공릉배수지 (유입부)	․ 탁도 0.039NTU · 잔류염소값 보정(0.37mg/L→0.35mg/L) ※ 차염 0.01mg/L 투입	HACH-1720E(미) DKK(일본)
	공릉 배수지 (유출부)	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.39mg/L) · 잔류염소,pH센서,비즈,제로필터,실리카겔 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.02.23 13:00~14:30	상계가압장	· 잔류염소값 정상표출0.27mg/L ․ 잔류염소,pH센서,비즈,제로필터,실리카겔 교체 · 측정기 내무 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.02.23 10:00~11:30	월계배수지 (유입부)	․ 탁도 0.037NTU · 잔류염소값 정상표출(0.35mg/L)	nanochem9200 HACH-1720D
	월계배수지 (유출부)	· 잔류염소값 저앙표출0.30mg/L ․ 잔류염소,pH센서,비즈,제로필터,실리카겔 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 14:30~15:30	수유가압장	· 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.29mg/L) ․ 잔류염소,pH센서,비즈,제로필터,실리카겔 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.02.22 13:00~14:30	사 업 소	· 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.25mg/L) ․ 잔류염소,pH센서,비즈,제로필터,실리카겔 교체 · 측정기 내부 옥살산 세정	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 13:00~13:30	수유2동 (흰구름어린이공원)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.30mg/L) ․ 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)

일 시	지 점	점 검 내 용	비 고 (측정기기종)
2016.02.23 09:30~10:00	월계2동 (월계119)	․ 잔류염소값 정상표출(0.27mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.22 16:00~16:30	방학3동 (주민센타)	․ 잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 이상없음	TOA-DKK (일본)
2016.02.23 14:30~15:00	상계3동 (불암대림아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.30mg/L→0.25mg/L) · 탁도 램프, 멤브레인, 전해액 교체 및 교정 ※아파트 기계실 내부공사	HACH-SC1000 (U.S.A)
2016.02.22 16:00~16:30	중계본동 (현대6차아파트)	․ 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.25mg/L) · 탁도 램프, 멤브레인, 전해액 교체 및 교정	HACH-SC1000 (U.S.A)
2016.02.23 15:30~16:00	도봉1동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.27mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.23 15:00~15:30	도봉2동 (주민센타)	· 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.28mg/L) · 탁도측정부 실리카겔교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 13:30~14:30	4.19배수지	· 잔류염소값 보정(0.26mg/L→0.24mg/L) · 탁도측정부 반사경 및 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.22 09:30~11:00	번동소배수지	· 잔류염소값 보정(0.28mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 반사경, 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.22 11:00~11:30	월계2동 (청백3단지)	․ 잔류염소값 보정(0.31mg/L→0.26mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 10:30~11:00	창동 (건영케스빌)	․ 잔류염소값 보정(0.32mg/L→0.30mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	T㎍OA-DKK (일본)
2016.02.24 16:00~16:30	미아5동 (응달마을공원)	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.34mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 15:30~16:00	미아가압장	․ 잔류염소값 보정(0.36mg/L→0.34mg/L) · 탁도측정부 실리카겔 교체	TOA-DKK (일본)
2016.02.24 09:30~10:30	수유3동 (강북구청)	․ 잔류염소값 보정(0.29mg/L→0.26mg/L) ․ 잔류염소 멤브레인, 전해질 교체 및 교정 · 탁도쳄버 세정 및 교정	고시스 (독일)
2016.02.16 11:00∼12:00	창5동 (가인초등학교)	․ 잔잔류염소값 보정(0.25mg/L→0.24mg/L) ․ 잔류염소 멤브레인, 전해질 교체 및 교정 · 탁도쳄버 세정 및 교정	고시스 (독일)

끝.