수질자동측정기 현장점검결과 보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	이대영	이우재	01/28 代김인웅

우리 사업소에 운영하고 있는 수질자동측정기에 대하여 설연휴를 대비하여 안정적인 운영과 측정값의 신뢰성 확보를 위한 점검을 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2014.  1.  28.

보고자 :  공업7급  이대영

보 고 내 용

□ 점검일시 : 2014. 1. 28(화)

□ 점검지점 : 천호동 외 8점

□ 점 검 자 : 이대영, 김도협, 정승경, 김명주

□ 점검내역

가. 잔류염소

지 점	실측값	표출값	교정값	비 고
천호동	0.37	0.37	-	오차범위(±0.02)
암사동	0.33	0.34	-
암사1동	0.37	0.32	0.37
고덕동	0.34	0.34	-
강일동	0.33	0.35	0.33
잠실동	0.17	0.17	-
삼전동	0.18	0.18	-
가락동	0.20	0.16	0.20
오금(배)	0.23	0.23	-

※먹는물 수질기준 4.0mg/L이하, 감시시스템 수질경보 0.1mg/L이하

□ 보고자 의견

○ 수질자동측정기 현장점검결과 잔류염소 측정값이 오차범위를 벗어난 3개 지점에 대하여 측정값 보정을 실시하였으며, 나머지 6개지점은 오차범위에서 안정적으로 운영되고 있음.  끝.