문서번호	신물질분석과-358
결재일자	2016.3.11.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	신물질분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
이인자	안재찬	김복순		03/11 정득모
협 조
	주무관		권학선

「2016년 연구원․아리수정수센터」

맛·냄새 유발물질 숙련도 시험 결과보고

2016. 3.

서울특별시 서울물연구원

(신물질분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

「2016년 연구원․아리수정수센터」

맛·냄새 유발물질 숙련도 시험 결과보고

맛‧냄새 유발물질 정도관리를 위하여 연구원 및 6개 아리수정수센터의 국제 숙련도 시험 참가 결과, |z|값 0.34 이하의 우수한 분석능력을 보여줌

□ 추진근거

○ 2016년 KOLAS 및 미규제 신종물질 정도관리 강화를 위한 국외숙련도시험 참가 계획 (신물질분석과-58, ’16.1.13.)

○ 2016년도 시험 및 분석능력 향상 기술지원 계획 (수질연구과-1162, ’16.2.12.)

○ 2016년도 연구원·아리수정수센터 맛·냄새 유발물질 숙련도 시험실시 안내

(신물질분석과-85, ’16.1.19.)

□ 추진개요

○ 숙련도 시험 주관기관 : LGC Standards (영국)

※ 우리나라 KOLAS에 해당하는 영국의 국제공인기관 인정기구(UKAS)의 인증을 획득한 국제 숙련도 시험 기관 (ISO/IEC 17043)

○ 숙련도시험 참가방법

- 연구원에서 참가 신청 및 시료 수령 후 아리수정수센터에 숙련도 시료 동시 배포

○ 시험항목 : 먹는물 분야 (Aquacheck AQ501 라운드), 냄새유발물질 2항목

※ AQ501 라운드 기간 : 2016.2.1. ~ 2.29

○ 평가방법

- 국외 숙련도 참가기관의 통계적 처리(로버스트 Z 값)를 이용하여 연구원 및 아리수정수센터 평가

※ 평가값 : 시료 제조 기관(영국 LGC standards 社)의 평가값 (assigned value)

평가구분	만족 (Satisfactory)	의심 (Questionalble)	불만족 (Unsatisfactory)	비 고
｜Z｜값	｜Z｜≤2.0	2.0〈｜Z｜≤3.0	3.0〈｜Z｜	[eqn: rm `Z=` {각`~기관의`~분석값-평가값 ^{ATT }} over {표준편차}]

□ 평가 결과 : 연구원․아리수정수센터 모두 「만족」

○ 결과입력

· 인정값(Nominated Result) 입력(3) : 연구원, 강북 및 영등포 정수센터

· 내부 정도관리용 시험결과 입력(4)    : 광암, 암사, 구의 및 뚝도 정수센터

※ 인정값 (Nominated Result) 입력 : 타 숙련도 참여기관과의 통계적 처리에 이용

(한 기관당 최대 3개 값 입력 가능)

※ 내부 정도관리용 시험결과 입력 : 시험결과가 숙련도 평가 통계 처리에는 포함되지 않으며, 참여기관 내부 정도 관리용으로 활용 할 수 있도록 결과 제공

(한 기관당 최대 13개 값 입력 가능)

○ 항목별 평가결과

시험항목	시험기기	분석기관 (코드 번호)	단위	제출값 (Result)	설정값 (Assigned value)	z 값	평가결과	인정값 입력
지오스민 (Geosmin)	GC/MS	연구원(WWRI)	ng/L	93.66	94.74	-0.08	만족	○
		광암(001)		95.16	94.74	0.03	만족
		강북(002)		97.45	94.74	0.19	만족	○
		암사(003)		98.10	94.74	0.24	만족
		구의(004)		98.23	94.74	0.25	만족
		뚝도(005)		99.53	94.74	0.34	만족
		영등포(006)		95.77	94.74	0.07	만족	○
2-엠아이비 (2-MIB)	GC/MS	연구원(WWRI)	ng/L	96.97	98.18	-0.08	만족	○
		광암(001)		94.45	98.18	-0.22	만족
		강북(002)		99.51	98.18	0.09	만족	○
		암사(003)		97.30	98.18	-0.06	만족
		구의(004)		102.03	98.18	0.26	만족
		뚝도(005)		100.90	98.18	0.18	만족
		영등포(006)		97.13	98.18	-0.07	만족	○

○ 참여기관별 평가결과

(연구원 기관코드 : AQ4028)
시험항목	Lab ID	Method	Result (ng/L)	설정값 (Assigned value)	z 값	결과	비고	참여기관 (N)	‘만족’ 비율 (%)
지오스민 (Geosmin)	AQ0001	Headspace GC	77.00	94.74	-1.25	만족		15	93.3
	AQ0038	Other	101.00	94.74	0.44	만족
	AQ0422	Other	100.31	94.74	0.39	만족
	AQ0424	Liquid-liquid extraction GC	0.10	94.74	-6.66	불만족
	AQ1832	Headspace SPME-GC/MS	99.72	94.74	0.35	만족
	AQ2417	Headspace SPME-GC/MS	122.50	94.74	1.95	만족
	AQ2607	Solid phase extraction GC	121.56	94.74	1.89	만족
	AQ2905	Headspace SPME-GC/MS	87.52	94.74	-0.51	만족
	AQ3200	Solid phase extraction GC	87.21	94.74	-0.53	만족
	AQ3311	Liquid-liquid extraction GC	98.00	94.74	0.23	만족
	AQ3312	Solid phase extraction GC	92.60	94.74	-0.15	만족
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	97.45	94.74	0.19	만족	강북
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	95.77	94.74	0.07	만족	영등포
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	93.66	94.74	-0.08	만족	연구원
	AQ4144	Purge & Trap GC	79.32	94.74	-1.09	만족
2-엠아이비 (2-MIB)	AQ0001	Headspace GC	98.00	98.18	-0.01	만족		14	78.6
	AQ0038	Other	102.00	98.18	0.26	만족
	AQ0422	Other	107.26	98.18	0.62	만족
	AQ0424	Liquid-liquid extraction GC	0.09	98.18	-6.66	불만족
	AQ1832	Headspace SPME-GC/MS	98.58	98.18	0.03	만족
	AQ2417	Headspace SPME-GC/MS	156.00	98.18	3.93	불만족
	AQ2607	Solid phase extraction GC	148.41	98.18	3.41	불만족
	AQ2905	Headspace SPME-GC/MS	87.48	98.18	-0.73	만족
	AQ3200	Solid phase extraction GC	103.66	98.18	0.37	만족
	AQ3312	Solid phase extraction GC	98.10	98.18	-0.01	만족
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	99.51	98.18	0.09	만족	강북
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	97.13	98.18	-0.07	만족	영등포
	AQ4028	Headspace SPME-GC/MS	96.97	98.18	-0.08	만족	연구원
	AQ4144	Purge & Trap GC	94.88	98.18	-0.22	만족

□ 보고자 의견

○ ISO/IEC 17043 요건을 준수하는 국제 숙련도 운영기관 (영국 LGC)의 숙련도 시험 평가 결과,

- 연구원 및 6개 아리수정수센터 모두 |z| ≤ 2 로 『만족』하였으며,

- 특히 최대 |z|값이 0.34 이하로 타 참여 기관에 비해 탁월한 분석능력을 보여 주었음

○ 최근 취수원수에서 냄새물질이 연중 발생하는 경향을 보이고 있어 효율적인 정수처리를 위해 지속적인 정도관리가 필요함

□ 행정사항

○ 숙련도 결과 송부 : 본부(수질과), 6개 아리수 정수센터, 수질연구과 등 관련부서

붙임 : 1. 서울물연구원 개별보고서(AQ501)              1부

2. 숙련도 종합보고서(AQ501)                    1부.  끝.