6월은 호국보훈의 달입니다
		성북소방서
수신	재난관리과장
(경유)
제목	(장위)구급장비 수리완료 보고(심전도감시장치 산소포화도측정기)

1. 장위119안전센터-984(2016.3.11.) 『(장위)구급장비 고장발생 보고(심전도감시장치 산소포화도측정기)』과 관련입니다.

2. 위와 관련하여 우리119안전센터에서 운용중인 구급장비의 수리가 완료되어 다음과 같이 보고합니다.

소속	일시	장비명	고장(정비)내역			담당자
			고장부분	수리결과	수리업체
장위	2016.03.22	심전도 감시장치 (MP5)	산소포화도 측정기 케이블 접촉 불량으로 산소포화도 측정불가	산소포화도 측정기 케이블 교체	필립스	1팀/교 전정훈 2팀/위 이기훈 3팀/사 서동주

붙 임 : 1. (장위) 구급장비 고장발생 보고서 1부.

2. (장위) 구급장비 수리완료 보고서 1부.  끝.

							장위119안전센터장
담당자							서동주			1팀장					천창기					센터장					03/22 김영채
협조자
시행			장위119안전센터-1163									(						)		접수											(						)
우	02778					서울특별시 성북구 한천로 640															/			www.fire.seoul.go.kr/seongbuk
전화		02-913-0119						/전송			02-913-0119					/	restboya@seoul.go.kr												/	대시민공개