문서번호	간호부-2999
결재일자	2016.3.28.
공개여부	대시민공개

담당주사	간호1과장				결재
강희자	03/28 최경희
협 조

범용정맥주입펌프 예방점검 및 수리내역 보고

1. 어린이병원 간호부-149(2016. 1. 7)호, 2016년 의료기기 안전관리계획 관련입니다.

2. 의료기기의 안전성 및 유효성의 집중관리를 위한 범용정맥주입펌프의 예방점검 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

▢ 일   시 : 2016. 3. 21(월), 22(화)

▢ 장   소 : 31, 32, 33, 34, 41, 42, 43병동(총 7개 병동)

▢ 점검대상: 범용정맥주입펌프 56대

병동	계	31	32	33	34	41	42	43
수량	56	2	4	13	14	3	3	17

▢ 점검개요

○ 점검업체 : ㈜한국메디칼사푸라이(대표 홍대식 )

○ 점 검 자 : 이범석(업체 직원)

○ 점검방법

- 각 병동별 방문후 범용정맥주입펌프 상태점검

- 고장 등 수리필요 사항 확인

- 점검결과 보고서 작성

▢ 점검결과

○ 점검 기기수량 : 총 56대

○ 수리필요 내역 : 총 16대, 16건 ※ <붙임> 병동별 수리요구 내역

내용	드립센서균열	Battery불량	고정볼트파손	전원 상태불량
건수	5	5	2	4

○ 수리불가 판정 : 2대(34병동) → 불용처리 절차에 따른 처리

▢ 향후계획 : 붙임 수리요구 내역에 따른 업체 유상수리 의뢰 및 수리조치

○ 수리비용 : 1,320천원(어린이병원 청사시설관리-일반운영비-공공운영비)

※ 붙임 :  병동별 범용정맥주입펌프 수리요구 내역 1부.  끝.