투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서울특별시은평병원
수신자	내부결재
(경유)
제 목	멸균작업일지 현황 보고(3월)

「2016년 중앙공급실주요업무계획」 은평병원간호부-582(2016.1.27.)호 관련, 2016년 2월중 멸균작업 현황을 다음과 같이 보고합니다.

소독확인점검	* Chemical Indicator (Steam & E.O gas 각각 3종) ■ Check □ NO Check * Biological Indicator (Steam & E.O-gas) : 주1회 ■ Check □ NO Check * Control Biological Indicator(Steam & E.O-gas) : 월 1회 ■ Check □ NO Check
특이 사항	* E.O GAS : 31W, 32W, 41W, 42W, 51W, 52W, 내과, 공급실, 정신건강의학과24시간진료실, 수면다원검사실 등

소독기 종 류	멸균횟수	싸이클 번 호	멸균조건 노출시간/멸균온도/작동시간	멸균품 내역	Chemical Indicator ․ Autoclve Tape ․ Internal Indicator ․ External Indicator
스팀멸균	주/3～5회	1 (2014.12.13.~)	10분/134도/40분~50분	기구, SET류	YES
E.O GAS	주/1회	(2014.12.10.~)	멸균3H/15도/작동13H	플라스틱, silicon, 고무종류 등	YES
기 타	2014.12.10.E.O gas멸균기 예방점검시 멸균3시간, 세정시간을 10시간으로 재세팅하고, 3014.12.13. 스팀멸균기 예방점검에서 싸이클번호 1번(멸균시간 10분/134℃)로 재설정함

- 다      음 -

끝.

	나미나		주무관	代이미순		간호과장	대결 03/31 김옥희
협조자
시행	간호부-2372	(		)	접수		(		)
우	03476	서울특별시 은평구 백련산로 90	/
전화		/전송	300-8189	/		/	대시민공개