수질검사장비 이상점검 결과보고

결재	주무관	수질팀장	행정지원과장
	황인철	代변학준	03/31 서경만

아리수 품질확인제 수질검사시 사용하는 휴대용 측정기의 이상으로 유지보수 업체에 의뢰하여 점검을 실시하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

2016. 03. 31.

보고자  환경8급  성 명 : 황 인 철

중부수도사업소장 귀하

□ 점 검 일 : 2016. 03. 31(수)

□ 점검대상 : 탁도계 1대(11번)

□ 고장내용 : 탁도 측정시 배터리 교체 램프가 켜지면서 측정값이 흔들림

□ 점검결과 : 자체점검 실시 후 수리가 불가하여 업체 점검결과 키패드 전원부 노후로

인한 에러발생으로 판단됨, 키패드 전원부 교체 필요.

기기이상 탁도계 1대(11번)

□ 조치 및 보고자 의견

- 점검결과 수리를 요하는 탁도계 1대를 즉시 수리하여 업무에 만전을 기하고자 함.  끝.