문서번호	정수과-1774
결재일자	2016.4.4.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	정수과장
박종성		박근희	04/04 임두선
협조	주무관		김성재
	주무관		홍병의

수질자동측정기(주간) 점검결과보고

2016. 3. 28.부터 ~  4. 3.까지

구의아리수정수센터

(정수과 수질연구실)

제 1 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○알카리도계:#1침전수 (3/31)

- PH전극(요코가와/AL400G용)교체

- 기기보정

	보정전	보정후
알카리도	42.0	44.0

○알카리도계:#1착수정,침전지(3/28)

- 시약제조(황산희석수, 50L)

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지별(12대)

양 호

여과 배출수

양 호

여과 통합수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

AUTO쟈-테스터

: 시료,시약,펌프,유닛 상태점검

착수정

양 호

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수  온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지,침전지

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

착수정(Total)

양 호

침전지

양 호

여과지

양 호

정수지(A)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

제 2 정 수 장

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

○탁도계:#2여과지(6지)(3/31)

- 기기 보정

	보정전	보정후
NTU	0.052	0.046

- 기기 보정(5지)(3/30)

	보정전	보정후
NTU	0.050	0.047

○알카리도계:#2착수정,침전지(3/29)

- 시약제조(황산희석수, 10L)

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

침전수

양 호

여과지(10대)

양 호

여과통합수

양 호

여과배출수(2대)

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

착수정

양 호

응집지(2대)

양 호

침전지

양 호

알카리도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

CAST

: Rinse volume 확인

: Sample pump tube 오염도,손상점검

: 시료,시약,Cell 유닛상태

착수정

양 호

○탁도계:#2여과지 3지 (4/1)

- 기기 보정 및 유량조정

	보정전	보정후
NTU	0.048	0.041

○CAST:#2착수정 (3/28)

- Cleaning Solution 제조(R124 0.02%, 100L)

- factor값 조정(0.85→0.75→0.65)

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

iPDA

: 시료유입전전자밸브 및 측정부  오염상태

응집지

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

착수정

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

착수정

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

여과지(10지)

양 호

잔류염소계

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

착수정

양 호

침전수

양 호

정수지(B)

양 호

시료수펌프

: 과전류,소음,과열,급수상태

각 공정별

양 호

고 도 / 송 수

기종별

주간 점검사항

공정별

점검결과

작업사항 및 수리조치 내역

탁도계

: 배선접속부 절연저항점검

: 광원램프및 Lense오염상태점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 탈포조, 세정장치점검

: 예비품 교체

활성탄지(2대)

양 호

○수온계:고도(활성탄 1-8지) (3/30)

- 수온계 기기보정

	보정전	보정후
NTU	8.81	9.98

○공정별 주간 수질측정기 이상점검

송  수

양 호

pH계

: 배선접속부 절연저항점검

: 검출부 오염 및 내부액점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 예비품 교체

송  수

양 호

수 온

: 시료유입량,전극,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

송  수

양 호

잔류염소

: 배선접속부 절연저항점검

: 전극부오염 및 배관접속부점검

: 영점,스팬 조정, 교정(변환기)

: 측정조, 시약조 점검

: 예비품 교체

송  수

(용마1,월계1)

양 호

전기전도도

: 시료유입량,전극,오염상태

송  수

양 호

입자계수기

: 시료유입량,센서,전송,기타

활성탄지(2대)

양 호

TOC

: 시료 및 시약의 유입상태

: 펌프,튜브 및 유닛 상태

활성탄지(2대)

양 호

오 존 후

양 호

잔류오존농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

과수농도

: 시료유입량,전극,오염상태

오    존

양 호

특 이 사 항 및 예비품(소모품, 시약)교체 내역