문서번호	간호부-3451
결재일자	2016.4.7.
공개여부	대시민공개

담당주사	간호1과장				결재
강희자	04/07 代김남희
협 조	담당주사		김승희
	담당주사		박정선

범용정맥주입펌프 수리결과 보고

1. 어린이병원 간호부-2999(2016. 3. 28)호 관련입니다.

2. 의료기기의 안전성 및 유효성의 집중관리를 위한 고장 범용정맥주입펌프 수리 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

▢ 일   시  : 2016. 4. 4(월)

▢ 장   소  : 33, 34, 43병동(총 3개 병동)

▢ 수리대상 : 범용정맥주입펌프 16대

병동	계	31	32	33	34	41	43
수량	16	-	-	5	4	-	7

▢ 수리내용

○ 총 16대, 16건 고장 수리 ※ <붙임> 병동별 수리요구 내역서

수리 내용	드립센서 균열	밧데리 알람교환	키패드파손	고정볼트 파손 교환	전원케이블 교환
건수	5	5	1	2	3

▢ 소요예산 : 1,320,000원(계좌이체)

○ 예산과목 : 어린이병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

▢ 수리현장 사진 자료

고정볼트 파손 수리 전	고정볼트 파손 수리 후
전원안켜짐(키패드불량) 수리 전	전원안켜짐(키패드불량) 수리 후
BATTERY 교체	드립센서 균열 수리 전 · 후

※ 붙임 : 병동별 수리요구서 1부.  끝.