문서번호	강북농수산물검사소-3313
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관	잔류농약검사팀장	강북농수산물검사소장
정소영	이상미	04/26 유인실

잔류농약 분석시스템 선진화 계획

2016. 4

강북농수산물검사소

(잔류농약검사팀)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

잔류농약 분석시스템 선진화 계획

기존 다종농약 동시분석을 질량분석시스템(MS/MS system)으로

전환하는 분석법의 선진화를 통해 농산물의 안전성 확보

				추 진 목 적
		c

○ 다종 농약의 신속한 분석으로 검사대상 농약의 확대

○ 고감도 기기분석을 통한 검사신뢰도 향상

○ Positive List System 및 식약처 행정예고안 (MS/MS 분석기기 사용)

향후 도입을 위한 사전검토

				추 진 배 경
		c

○ 농산물품질관리원 보도자료 (2014.6)

- QuEChERS 전처리와 LC-MS/MS를 이용한 다성분 분석법으로 320종 동시분석

○ 식약처 행정예고 (2015.7) : GC-MS/MS(254종), LC-MS/MS(89종) 분석법 추가

○ Positive List System 도입

- 1차 : 견과종실류 및 열대과일류 (2016년 12월 시행)

- 2차 : 모든 농산물에 적용 (2016.6월 행정예고, 2018.1월 시행예정)

* Positive List System

- 사용등록된 농약에만 잔류허용기준을 설정하고, 기준이 설정되지 않은 농약에

대해서는 불검출수준(0.01mg/kg)으로 관리하는 제도

* 농산물 잔류농약분석은 전처리 단순화, 고감도 기기 이용으로 많은 종류의 성분을 신속,       정확하게 동시분석하는 분석법으로 발전되고 있음.

* Positive List System의 도입은 고감도기기 사용이 필수적임.

○ 잔류농약 분석시스템 검토 및 개선(강북-3640,2015.05.21.)

				추 진 상 황
		c

○ 2016년 1월 ~ 4월 : LC-MS/MS 설치시작 및 사용자 운영교육

○ 2016년 4월 : 식약처행정예고 LC-MS/MS 분석대상 농약 89종 및

분석가능농약 185종, 총 274종 기기분석 조건 설정 완료

○ 2016년 4월 ~ : 기존시스템 (LC/UV, LC/CAS)과 비교분석 후 시료분석 실시

○ 2016년 12월  : GC-MS/MS 설치예정

○ 2017년 3월 ~ : 식약처 행정예고 GC-MS/MS 대상농약 254종 분석조건 설정 후  업무 활용

				활 용 방 안
		c

○ 식약처 LC-MS/MS 분석대상 농약 89종 : 정량까지 활용

○ 그 외 185종 농약 : 1차 스크리닝에 활용

≫ 1차 스크리닝 결과 부적합 우려 농산물은 식약처 고시 시행전까지 현행        식품공전 다종농약다성분 분석법 제2법으로 최종 적부판정

○ 기존시스템 (LC/UV, LC/CAS)에서 동시분석이 어려운 농약들을 LC-MS/MS를           활용하여 동시분석 연구, 시험법 개선

				기 대 효 과
		c

○ 고감도 기기사용으로 정밀도 향상에 따른 데이터신뢰도 향상

○ 기존시스템의 정성, 정량 이원화를 일원화 함에 따른 효율성 증대

○ 기존기기의 감도저하로 검출, 부적합이 미미했던 농약에 대한 관리강화

○ 식약처에서 QuEChERS 전처리법을 시험법으로 고시할 경우 300종 이상의 농약을 LC-MS/MS, GC-MS/MS로 데이터 분석, 동시분석농약 확대 가능

				향 후 계 획
		c

○ 고도화 시스템의 조기 구축을 위한 지속적이고, 조속한 예산 확보

- 구축 완료 전까지는 현재의 잔류농약 분석시스템과 병행

○ 정밀 분석장비 운영에 따른 실험실 환경 개선(소음, 항온, 항습 등)

○ 분석역량 강화를 위한 시험원 훈련 및 기기분석법 횡단전개