문서번호	토질재료시험과-1189
결재일자	2016.5.2.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		토질재료시험과장	품질시험소장
이강일		최용철	05/02 한민희
협조
	주무관		이강주

시험장비 고장 조치완료 보고

(함수비 측정기)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 05

토질재료시험과

시험장비 고장 조치계획 보고

(함수비 측정기)

준설토 시험을 실시하는 함수비 측정기가 시험중 컴퓨터 제어 오류 및 작동불능으로 고장이 발생하여 준설토 시험의 원활함을 기하기 위해 자체 조치결과 보고 임.

□ 함수비 측정기 현황

규 격	구매일	구입가격 (천 원)	용 도	제작사
QRSO-TAMM-02 (TD-500)	2009.4.17	42,504	준설토 함수비 측정	큐 로

□ 장비 고장현황

○ 고장일시 : 2016. 4. 20.(수)

○ 고장내용 : 시험중 컴퓨터 프로그램 오류 및 작동불능

○ 고장원인

- 컴퓨터 장기간(7년) 사용

► 컴퓨터 내구년한 : 조달청 고시 4년, 서울시 내부방침 5년

- 시험시 1일 장시간 가동으로 피로 누적 : 18h ~ 20h / 1日

□ 문 제 점

○ 장비를 보수 수리견적을 제출받았으나 수리비가 297만원 소요되고, 보수기간이 2주이상 소요됨.

○ 장비 내구년한(10년)과 컴퓨터 내구년한(5년)이 서로 상이하여 자동

제어가 원활하지 못할 경우 장비 본체까지 고장발생 우려 상존

⇨ 조속한 보수로 장비 본체 보호 및 시험오류 사전 방지

□ 조치결과

○ 준설토 시험의뢰 민원 지속 처리 → “건조기”로 대체 시험

- 고장에 따른 준설토 시험 의뢰건에 대하여는“건조기”를 대체

사용하여 시험의 연속성 확보

○ 부품을 구매하여 자체수리 완료

- 수리기간 : 2016. 4. 20. ~ 4. 29.

- 수리내용

► 터치 컨트롤러 10.4”수리, 통신연결, 프로그램 셋업 등

- 직원 : 토목6급 이강일(물품구입 등), 기계7급 이강주(장비보수)

- 부품 구매비 : 170,000원(부가세 포함, 시리얼포트외 5종)

► (예산과목) 건설공사 품질수준향상, 건설공사 품질관리사업, 건설

자재품질시험, 시험연구비(207-03)

□ 기대효과

○ 시험직원 자체 장비수리 실시로 기술능력 전문성 강화

○ 예산절감 280만원

- 장비제작업체(큐로) 견적 297만원–자체수리 17만원

○ 신속한 자체 수리로 시험단절을 해소하여 신속한 민원처리에 기여

붙임 : 1. 산출기초조사서  1부.

2. 보수비 산출 견적서 2부.

3. 관련문서 1부.  끝.