문서번호	배급수연구과-2860
결재일자	2016.5.3.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		배급수연구과장	수도연구부장
박은희		김현돈	05/03 최영준
협 조
	주무관			왕정순
	주무관			문은주
	주무관			박영복

부식제어연구실 초순수제조장치 고장 및 조치 계획 보고

2016. 5.

서울물연구원

(배급수연구과)

부식제어연구실 초순수제조장치 고장 및 조치계획 보고

부식제어연구실의 초순수제조장치 고장에 대한 조치계획 보고임

□ 기기개요

○ 기기명 : 초순수제조장치

용도 : 2, 3차 증류수 제조

○ 설치업체 :********

○ 구입금액(구입년도) : 금15,708,100원(2010.05.25)

□ 점검일시 : 2016. 4. 29.(고장일 2016.4.25.)

□ 점검결과

○ 점검업체(점검자) :  ************

○ 점검결과

고장내역 : 2차 증류수 저장 탱크 UV램프, 필터, 메인보드 고장

점검의견 : 증류수 내 유기물 제거 역할을 하는 UV램프와 필터의 수명이 다 하고 메인보드 고장으로 원활한 조작 및 증류수 제조가 어려워 “UV램프, 필터, 메인보드의 교체”가 필요함

교체비용 : 금2,860,000원(금이백팔십육만원)

□ 경제적 수리한계 검토결과 (기준일 : ‘16. 5. 2.)

(단위: 천원)

품 명	취득일자	취득가격	최초년도 최 대 치	사용 년수	내구 년한	경제적 수리한계금액
초순수제조장치	2010-05-25	15,708	70	5	10	7,069

□ 보고자 의견

○ 이온크로마토그래프, 각종 용액제조를 위해 증류수를 공급하는 초순수제조장치의 수리비용이 경제적 수리한계금액 이하이므로 2차 증류수 저장 탱크 UV 램프, 필터, 메인보드를 교체하여 사용에 만전을 기하고자 함.

○ 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률시행령 제25조제①항4호 바목(해당물품제조자가 직접 정비) 에 의해 물품공급업자인 ㈜삼우에스앤티 부품 교체 및 수리를 의뢰하고자 함.

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 수선유지교체비,
실험장비유지비

붙임 :	1. 고장사진 1부.

2. 견적서 1부.  끝.