문서번호	정수시설과-4764
결재일자	2016.5.4.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	주무관		정수시설과장	결재
박용석	조익수	강태환		05/04 유영춘
협 조

풍납 원수 수질자동측정기 일일 점검일지

❍ 점검등급 : 일일점검

❍ 점검대상 : 풍납 취수장

❍ 점검일   : 2016년 5월 3일

근무자	주간	박용석, 노승철(代)		야간	조익수, 박영률
장비명	주요 점검 사항		점검 결과
			09시~18시			18시~24시
PH 수온 탁도	* 시료의 적정 유입량 점검 * 전극 오염 여부점검 * 측정값의 정상여부 * 측정부의 청소 및 출력상태		이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
			이상없음			이상없음
잔류염소	* 시료 및 시약의 유입상태 * 측정셀의 오염 및 누액여부 * 측정값의 정상여부		이상없음			이상없음
NH3-N	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부 * 시료펌프의 정상여부		이상없음			이상없음
TOC	* 시료 유입상태 점검 * 시약 잔량 및 유입상태 확인 * 튜브 내부의 이물질 제거 상태		이상없음			이상없음
시안	* 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 디스플레이 값의 정상여부		이상없음			이상없음
폐놀	* 필터의 오염여부 * 시료 및 시약의 유입 및 잔량확인 * 측정부 광원부 디스플레이의 정상여부		이상없음			이상없음

구 분	점검결과 및 조치사항
09시~18시	※ 원수 수질자동계측기(13개) 점검 및 청소, 주변정리 ▶ 생물경보기 유지관리 - 원수 시료 유입상태 및 챔버 온도 상태 점검 - 물벼룩(4마리) 생존 중 ▶ 전•후단 잔류염소계측기 캘리브레이션 및 주변청소 - 필터 청소 및 주변정리 - 에어 및 이물질 제거 - 스팬 캘리브레이션 - 탄산gas(CO2gas) 조절 PH 5.5 ~ 5.7 유지관리 ▶ 수조청소 (5개)(전•후단 잔류염소, 원수 수질, 샌드필터, 센서수조 등) ▶ 암모니아성질소(NH3-N)계측기 점검 및 청소 - 에어 및 이물질 제거 ▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 및 청소 - 에어 및 이물질 제거 ▶ 페놀•시안계측기 에어 및 이물질 제거 - 원수 유입라인 점검 및 시료 상태 점검 ▶ 탁도계측기 수조 청소 및 주변 정리 ▶ 원수 수질계측기 주변청소 및 정리 ▶ 원수 샘플링 배관 스트레이너(2개) 청소 및 이물질 제거
18시~익일09시	▶ 전 · 후단 잔류염소 실측정값 및 계측값 비교분석 - 전 · 후단 계측기 Span조정 및 에어제거 ▶ NH3-N 실측정 값 및 계측값 비교분석 - 시약 공급펌프 및 교반기 가동상태, 세척수 공급상태 점검 ▶ 총유기탄소(TOC)계측기 점검 ▶ 탁도 실측정값 및 계측값 비교분석