문서번호	수도자재관리센터-8722
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		계량기관리팀장	소장
김정선		정인주	05/09 성시영
협조
	주무관		정범영

2016년 소형 수도계량기

[제1회] 내구성 검사 실시계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 5.  .

수 도 자 재 관 리 센 터

2016년 제1회 소형 수도계량기 내구성 검사 실시

우수품질 수도계량기의 확보를 위해 내구성 검사를 사전에 실시하여 검증된 수도미터기 기준으로 2017년 납품업체를 선정 하고자 함

□ 추 진 근 거

○ 2015년 수도계량기 구매 계획(수도자재관리센터-2109, ‘16. 2. 4)

○ 산업통상자원부 고시 제2015 - 166( 2015. 08. 03)

□ 검 사 목 적

○ 수도미터기의 기능특성이 사용기간(8년)을 초과 하도록 유지될 수 있는       지의 여부를 검증

○ 검사기간이 장시간 소요로 사전에 검사를 실시하여 2017년 우리 시

납품자격 기준 적용

□ 검 사 기 간 - 년 2회 실시(상반기, 하반기)

○ 상반기(금회) : 2016. 06. 07 ~ 07. 29

□ 검 사 대 상

○ 서울시 시방에 적합한 15mm~50mm 소형 수도계량기로서 전이유량과

최소유량의비가 1.6으로 형식승인을 받은 품목

○ 서울물연구원에서 의뢰한 동파안전계량기(15㎜, 20㎜)

○ 구경별 2개씩 업체에서 제출한 시료 중 3포인트 유량 검사 후 오차가

적은 1개를 선택 검사

○ 시료를 기한 내에 제출하지 않은 경우에는 불합격 처리

※ 시료 중 내구성 검사 전 오차시험에서 2개 모두 불합격할 경우 불합격 처리

□ 검사방법 및 항목

○ 검사기준 : 산업통상자원부 고시 제 2015-166(2015.8.3)호 검정기준 적용

최대유량	시험유량	시험형식	시험횟수	중단시간	작동시간	시작과 멈춤
Q3≤16㎥/h, 소형 (15,20,25,32,40,50)	Q3 Q4	불연속 연속	100 000 -	15초 -	15초 100 h	1초 이내에 0.15 Q3 유량까지

○ 내구성시험 평가 항목

평 가 항 목	평 가 기 준	비 고
내구성검사 전․후의 오차변화량	소류영역 3%, 대류영역 1.5%이내	수도미터기술 기준 적용
내구성검사 후 지시오차 값	소류영역 ±6%,대류영역 ±2.5%이내	수도미터기술 기준 적용

○ 서울물연구원에서 내구성 검사의뢰한 동파계량기를 우선으로 검사 실시 하고

일반 계량기의 내구성 시험대상 중 검사대 부족으로 금회에 시험하지 못하는

품목은 하반기 내구성 검사[소형 2회] 때에 실시

□ 검사결과 조치

○ 내구성 검사에 합격한 업체는 2017년도 우리시 납품자격 부여

○ 내구성 검사에 불합격한 업체는 2017년도 우리시 납품자격 배제

※ 년 2회 실시하여 1회 합격할 경우 해당 구경에 대해 합격 처리

□ 추 진 일 정

○ 시료 제출 : 2016. 06. 3까지

○ 3포인트 시험 및 중량계측 : 2016. 06. 07(시료2개중 1개 선택)

○ 가동 전 7포인트 시험  : 2016. 06. 08. ~ 06. 09

○ 내구성 부착 가동 시험 : 2016. 06. 10 ~ 07. 27

○ 가동 후 7포인트 시험  : 2016. 07. 28. ~ 07. 29

□ 행 정 사 항

○ 업체에 내구성검사 실시계획 통지 및 시료제출 요청

○ 검사에 참여한 업체에 대해 검사기간 동안 수시로 입회토록 통보

○ 검사결과 업체에 통보.  끝.