문서번호	물환경연구부-4840
결재일자	2016.5.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

						시 민
주무관		물환경생태팀장		물환경연구부장
윤호균		윤중섭		05/09 전재식
협 조

“물벼룩 생물 감시장치”

세미나 개최 계획

2016. 05.

물환경연구부

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등		□

“물벼룩 생물 감시장치” 세미나 개최 계획

우리팀에서 관리ㆍ운영하고 있는 “물벼룩 생물 감시장치”에 대한 전반   적인 내용과 업무 효율성을 높이기 위하여 세미나를 개최 하고자 함.

Ⅰ				세미나 목적

❍ 측정소에 설치 운영중인 물벼룩 생물감시장치 수질의 실제오염사고에      대한 조기발견

❍ 생물경보장치의 현장운영에 대한 안정성 및 효율성 판단 등을 파악

Ⅱ				세미나 개요

❍ 일   시 : 2016. 5. 13(금)  15:00~16:00(1시간)

❍ 장   소 : 신관 중회의실

❍ 발 표 자 : ㈜제이엠 이앤비      과장: 고태웅

❍ 참석 대상 : 물환경연구부 소속직원 및 관심이 많으신 직원

❍ 행정 사항 : 세미나 참석 직원 교육시간 반영 협조.

Ⅲ				세미나 주요 내용

물벼룩 8 ~10 마리를 측정기에 넣고 한강 본류 및 지천에서 유입된 원수를 시간 당 5리터의 유속으로 흘려 보내면서, CCD 감시 카메라를 이용하여 연속적으로  물벼룩들의 움직임 등을 관찰한다. 독성물질이 유입되면 물벼룩의 행동상 중요한 변화들이 나타나게 되며 이 변화들을 수치화하여 독성경보 발령.

구 분	물벼룩 생물감시장치[Daphnia Toximeter]
측정원리	물벼룩의 행동특성을 동영상으로 관찰한 후 이를 수치화 하여 행동변화 및 개체 사멸을 수질오염 지표로 활용
측정방식	온라인 측정
데이터 전송	RS232 전송방식에 의한 Water now에 독성지수 전송
설치지점	선유, 탄천, 중랑천 측정소

표 1. 물벼룩 감시장치 화면 구성	표 2. 물벼룩 감시장치 도식도

❑ 수질감시 과정 및 장치의 실시간 감시 평가

❍ 물벼룩 8마리를 넣고 하천 및 호소수를 연속적으로 측정실(챔버) 안으로 흘려보낸다.

❍ 독성 물질 존재여부에 따라 측정실(챔버)의 물벼룩들에서 행동상 중대한  변화가  일어난다.

- 유영속도의 변화

- 유영 속도분포도의 변화

- 유영 형태의 변화 : 회전 및 직선 운동의 변화

- 살아있는 물벼룩 숫자의 변화

- 유영 고도의 변화

- 상호간의 유영 거리 변화

❍ 이 변화는 독성지수로 환산되어 경보를 발생시킨다.

독성지수는 점수에 따라 3가지 단계로 나눔

- 0 ~ 7 : 정상 수준

(수질이 정상)

- 8 ~ 9 : 유의 경보

(수질이 오염 기능성이 있음, 유의하여 관찰)

- 10 이상 : 오염 경보

(수질이 오염가능이 아주 높음, 수질검사 필요)

❑ 국내 환경부(한국환경공단)

NaCl 3.5g/L를 연속적으로 투입하여 한 시간 이내에 물벼룩의 행동        이 변화하여 독성지수가 경보수준으로 발생되어야 한다.

총 검사 시간은 장치의 안정시기를 포함하여 10시간 소요된다.

물벼룩 감시장치 정도검사(일반시험) 방법
대상기기	선유, 탄천, 중랑천
독성시물질	3.5% Nacl
방법	챔버1, 챔버2에 물벼룩을 8-10마리 투입한다. ISO 배양액을 시료수로 계속해서 순환시킨다. 9시간동안 기기를 안정화 시킨다. 안정화 후에 독성물질을 시료로 주입하여 독성지수의 변화를 관찰한다. 독성물질 주입후 1시간 이내에 챔버1, 2 모두 독성지수가 10이상이 되어서 Alarm이 발생하면 정도검사에 합격한 것으로 함 정도검사의 유효한 데이터는 데이터 로거로 전송된 데이터를 기준으로 한다.