문서번호	정수운영과-5857
결재일자	2016.5.10.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		정수운영과장	광암아리수정수센터소장
정지영		정선교	05/10 차윤기
협 조

수질 TMS 샘플링 배관 교체 및 시설 점검 보고

2016. 5.

수질 TMS 샘플링 배관 교체 및 시설점검 결과 보고

환경

수질 TMS 샘플링 배관 막힘에 따른 배관 교체 및 TMS 관련 시설점검을 하고 결과를 보고함

Ⅰ		개 요

□ 장애 발생일시 : 2016. 4. 20.(수)

□ 내 용

○ 수질 TMS 샘플링 배관에 이물질 및 퇴적물 등이 쌓여 있어 TMS 샘플수조로 방류수 이송 장애 발생

○ 수질 TMS 적정운영 불가

Ⅱ		조 치 결 과

□ 개선기간 : 2016. 4. 20. ~ 5. 10.

□ 수질 TMS 샘플링 배관 교체

○ 터파기 및 배관 제거

○ 샘플링 배관 설치

- 실외 : XL, 보온재

- 실내 : 스테인레스

○ 수리 및 교체 사진

기존배관 제거(실외)	기존배관제거(실내)
배관연결(실외)	배관연결(실내)
배관연결(TMS실)	배관연결(TMS실)

□ 방류구 청소 실시

○ 방류수 배수 후 물청소 실시

배수작업	물청소

□ COD 측정기 점검

○ COD 기준전극 교체

○ COD시료 라인 및 밸브 유로 라인 교체

○ 펌프튜브(증류수, 전해질, 시료) 교체

○ COD 검정교정(현장수) 실행 후 측정단계 진행

○ 측정기 점검 사진

점검사진(1)	점검사진(2)

□ 수질 TMS 정상작동 확인

SS, pH	COD

Ⅲ		소 요 예 산

□ 수질 TMS 샘플링 배관 교체 : 2,546천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ COD 점검 및 기술지원 : 1,370천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 수선유지교체비, 기타교체비

□ 물차 임대료 : 330천원

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

Ⅳ		행 정 사 항

□ 측정기기 개선완료보고서 제출 : 경기도청 환경안전관리과

[붙 임] 측정기기 개선완료보고서 1부.  끝.