“함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울”
	용산소방서
수신	내부결재
(경유)
제목	방염연소시험기 고장발생 보고

1. 소방행정과-523(2016.1.14.)호 『2016년 회계연도 세출예산 재배정 계획알림』와 관련입니다.

2. 예방과 방염실에 설치된 45도 연소시험기 고장 발생을 다음과 같이 보고 합니다.

〇 대    상: 45도 연소시험기

〇 고장일시: 2016.05.11.(수)

〇 고장내용: 연소기 불꽃착화 불능, 시료받침틀 부식, 불꽃조절 스위치 램프고장 등

〇 담당자 의견 : 시험기 전체적 노후화 및 부식으로 인한 부품교체 필요.  끝.

담당자	권은주		예방팀장	박숙자		예방과장	05/12 이은와
협조자
시행	예방과-5493	(		)	접수		(		)
우			/	http://fire.seoul.go.kr/yongsan
전화	754-0119	/전송	773-1179	/		/	대시민공개