문서번호	재료연구과-3032
결재일자	2016.5.18.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		재료연구과장	수도연구부장
임희아		함영국	05/18 代장동우
협조

비표면측정기 고장보고

2016. 05. 17

재료연구과

비표면측정기 고장 보고

수처리제 실험실 환경개선에 따른 장비점검 결과 활성탄 분석, 수처리제 시험 및 수도용 재료시험에 사용하는 비표면측정기에 고장이 발생하였기에 보고 드림

1. 보 고 자 : 재료연구과 공업연구사 임희아

2. 고장일시 : 2016. 05. 13(금)

3. 기기내역

○ 기 기 명 : 비표면측정기

○ 규 격 명 : Quantachrome, US/Autosorb-3B

○ 구매일시 : 2006년 9월 15일

○ 구매가격 : 61,120,160 원

4. 사용현황

○ 활성탄, 수처리제 및 수도용재료 시험 등 품질검사

5. 고장 및 점검 내용

○수처리제 비표면측정에 사용하는 비표면측정기의 전처리 장비에 고생이 발생

○기기공급사(한국에이티아이) 점검결과 전처리 장비 DEWAR AND INSERT의 교체가 요구됨

비표면측정기 전처리 Dewar

6.수리 및 교체 예상비용(부가세 포함)

연번	품 명	경제적 수리한계 금액 [(최초년도의 최대치) - 사용년수 / (2×내용년수)] × 취득가격	수리비	비고
1	비표면측정기의 Dewar and insert 교체	[70/100)-9/(2×10)]× 61,120,160 = 15,280,040	1,375,000	수리비가 경제적 수리한계 미만

7. 조치 및 향후계획

○ 비표면측정기를 조속히 수리하여 품질검사 업무에 차질이 없도록 하겠음

8. 소요예산 : ￦1,375,000 (부가세포함)

○ 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비, 시설장비유지비

붙임 : 견적서 1부. 끝.