문서번호	화학시험과-774
결재일자	2016.5.19.
공개여부	대시민공개
방침번호

	시 민
주무관	화학시험과장
이정기	05/19 최진수

시험장비 자체교정 결과보고

2016. 5.

서울특별시품질시험소

(화학시험과)

시험장비 자체교정 결과보고

시험장비의 정확성 및 정밀도 향상을 위하여 자체 교정을 실시하고 교정결과를 아래와 같이 보고 합니다.

Ⅰ		장비개요

□ 자체 교정검사 대상 장비

연번	장비명	용 도	제작사	구입일	비 고
1	발광분광분석기	강재 화학성분 시험	TherFisher(스위스)	2013.7.22
2	열전도율측정기	단열재 초기열전도율 시험	서학테크(한국)	2008.8.13

Ⅱ		교정내역

□ 발광분광분석기

교정일시 : 2016. 5. 16(월) ~ 5. 17(화)

시험환경 : 온도 23 ℃, 습도 50 % R.H.

교정내역

1. 표준화 전 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

구 분	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 3% 이내로 양호
측정값(%)	0.292	0.057	0.030
오차율(%)	1.0	1.8	0

2. 표준화 : 표준화샘플을 이용하여 기기제조사에서 제공한 방법에 따라 표준화 실시

3. 표준화 후 표준물질(CRM) 측정 : No.480/2(BAS)

구 분	측 정 항 목			비고
	탄소(C)	인(P)	황(S)
표준시료값(%)	0.289	0.056	0.030	오차율 감소
측정값(%)	0.289	0.056	0.030
오차율(%)	0	0	0

□ 열전도율측정기

교정일시 : 2016. 5. 16(월)

시험환경 : 온도 23 ℃, 습도 50 % R.H.

교정내역

1. 표준화 전 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 항 목				비고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값(%)	0.334	0.0334	0.0334	0.0334	오차율 3% 이내로 양호
측정값(%)	0.328	0.0328	0.0326	0.0329
오차율(%)	1.8	1.8	2.4	1.5

2. 표준화 : 표준물질을 이용하여 교정 실시

3. 교정 후 표준물질(CRM) 측정 : NIST SRM 1450c

구 분	측 정 항 목				비고
	평균	1회	2회	3회
표준시료값(%)	0.334	0.0334	0.0334	0.0334	오차율 감소
측정값(%)	0.333 6	0.0334	0.0334	0.0333
오차율(%)	0.1	0	0	0.2

Ⅱ		교정결과

표준시료로 자체교정검사를 한 결과 발광분광분석기, 열전도율측정기 모두 오차율 ±1.8% 이하로 우수하게 나타났으나 추가로 표준화를 실시하여 오차율을 ±0.1% 이하까지 줄일 수 있었음.

향후 주기적인 자체교정검사를 실시하여 업무에 만전을 기하고자 합니다.  끝.