문서번호	계량기검정과-1498
결재일자	2016.5.26.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

			시 민
주무관		계량기검정과장	품질시험소장
김성복		양춘배	05/26 한민희
협조
	주무관		기우해

노후된 수도미터 검정시설 정비계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.5

서울시품질시험소

(계량기검정과)

노후된 수도미터 검정시설 정비계획

○  수도미터 검사장비 수시점검결과, 일부 검정시설이 노후되어 전자밸브 및 입수관 볼밸브 교체, 수위계 분해 정비등이 필요함에 따라

○ 당해 시설에 대한 신속한 정비를 실시하여 정확하고 공정한 수도미터 민원검정 실시에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관련 근거

○『 2016년 주요업무 추진계획 』 [계량기검정과 - 312호(2016. 1. 29.)]

Ⅱ		장비 현황

장비명	수량(조)	규 격(MM)	용 도
소형 수도미터 검사대	2	15	15mm 수도미터 검사용
〃	1	20	20mm 수도미터 검사용
〃	1	25	25mm 수도미터 검사용
〃	1	32	32mm 수도미터 검사용
〃	1	40	40mm 수도미터 검사용
〃	1	50	50mm 수도미터 검사용

※ 대형수도미터 검사장비 점검결과보고[계량기검정과-783호(2016. 3.18.)]드림.

Ⅲ		점검결과

○ 점검일시 : 2016. 5. 23.

○ 점 검 자 : 공업6급 기우해,  공업7급 정일환,  공업8급 김성복

○ 주요내용

장비명	점검내용	점검결과
수도미터 검사대	배관 및 연결부 누수여부	25A 수도미터 검사대 입수관 볼밸브 1개 소량 누수
	전자밸브 작동상태	기준탱크(15A) 배수전자밸브 1개 간헐적 작동불량
	유량계 이상유무	특이 사항 없음
	검사 자동제어장치	특이 사항 없음
	압력계 이상유무	특이 사항 없음
	수위계 이상유무	이물질로 인한 수위계 분해정비 필요(청소)

○ 조치의견

- 전반적으로 양호한 상태이나, 일부밸브(사용빈도가 높은 15A)의 노후로

간헐적 작동불량이 발생됨에 따라 교체 조치하고,

- 일부 노후주철배관의 녹발생으로 오염원 누적에 따라 수위계 분해 정비를 신속히 실시코자 함.

Ⅳ		정비계획

○ 정비기간 : 2016. 5. 30. ~ 6. 3.

○ 정비내용 : 배수전자밸브 및 볼밸브 교체, 수위계 정비 등

○ 정비업체 : *****************

○ 소 재 지 : *****************

○ 선정사유 : 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한법률 시행령 제25조제5호에 의거 소액이며, 우리시험소 수도미터 검사시설 수리 경험이 있는 업체로서 전문적인 기술보유로 성능보장을 기할 수 있을 것으로 사료됨.

Ⅴ		소요예산

○ 소요예산 :  899천원

○ 예산과목 : 건설공사 품질수준 향상, 건설공사 품질관리 사업,

건설자재품질시험, 공공운영비

○ 지출방법 : 우리시험소 법인카드로 결제후 결제계좌에 입금조치

붙 임 : 설계서 1부. 끝.