문서번호	시설관리과-13443
결재일자	2016.5.31.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전팀장	시설관리과장
황민욱		문용욱	05/31 이자원
협조

2016년 노후 유량계설비 교체완료 결과보고

2016. 5

강서수도사업소

(시설관리과)

2016년 노후 유량계설비 교체완료 결과보고

2016년도 예산사업으로 추진하는 내용연수(유량계 11년, 전송반 10년)가 경과한 노후된 유량계 및 전송반 2개소(KS-9, KSM-7)를 교체를 완료하고 그 결과를 보고드림.

관련근거

2016년 노후 유량계설비 교체 계획보고(시설관리과-10576, ‘16.04.28)

사업개요

계약업체

- 유량계 : ㈜자인테크놀로지

- 전송반 : ㈜서용엔지니어링

계약금액 : 34,200,000원

계약기간 : 2016.5.2.~6.1

유량계 및 전송반 교체현황

명 칭	형 식	위 치	관경 (mm)	설치년도
KS-9(유량계)	초음파	구로구 가마산로 293 (신구로주유소 앞)	800	2005
KS-9(전송반)	PLC
KSM-7(유량계)	초음파	구로구 고척로 18길 59-20	800	2004
KSM-7(전송반)	PLC

교체일시 : 2016. 5. 25 ~ 2016. 5. 26(2일간)

유량계 비교유량 측정

측정일시

- 구역유량계(KS-9) : 2016. 5. 25. 16:51 ~ 5. 26. 09:44

- 중블록유량계(KSM-7) : 2016. 5. 26. 14:15 ~ 5. 26. 18:34

측 정 자 : 자인테크놀로지(주) 김문갑 외 3명

확 인 자 : 강서수도사업소 공업9급 황민욱

측정결과 : 비교측정 결과, 허용오차율 이내로 양호함.

유량계 명칭	교정검사 일 시	측정유량(㎥)				교정 후 측정유량(㎥)
		현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)	현 장 유량계	기 준 유량계	차이량	오차율 (%)
KS-9	2016.05.25.11:45 ~ 2016.05.26.09:44	27800	27903	-103	-0.36
KSM-7	2016.05.26. (14:15~18:34)	2117	2127	-10	-0.47

※ “서울시 유량계 업무처리 지침” 기준 : 허용오차율 ± 0.5% 이내(2014.9.1.개정)

행정사항

유량감시시스템에 시설현황 교체내역 기재

전송반 교체시 중지된 유량감시시스템상 유량값 보정

붙임 : 비교유량 측정결과표 각 1부.  끝.