문서번호	정수과-3074
결재일자	2016.6.21.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		정수과장
이준호		06/21 김효상
협 조
	주무관		이승제

가스크로마토그래프/질량분석기 PC 고장보고

2016. 6.

뚝도아리수정수센터

(정수과)

가스크로마토그래프/질량분석기 PC 고장보고

맛․냄새 유발물질(2-MIB,Geosmin) 및 소독부산물(THMs) 분석에 사용되는 가스크로마토그래프/질량분석기의 PC에 고장이 발생하여  해당 부품을 구매하여 수리코자 함.

□ 기기 현황

기기명	모델명 (제조사)	구입년월일	용도
GC/MS	6890N/5975 (Agilent)	2006.09.11	2-MIB, Geosmin, THMs 분석

□ 기기 점검

◯ 점검일자: 2016. 06. 08(수)

◯ 점검자   : 공업연구사 이준호, 랩피디아 양승주, ㈜선영정보 윤용운

◯ 점검결과(고장내역)

- 가스크로마토그래프/질량분석기 PC 노후화로 메인보드 콘덴서 문제        발생
- PC 하드디스크(HDD) 인식 불가 ⇨ PC 하드디스크 교체

- 가스크로마토그래프/질량분석기 구동을 위하여 기존 하드디스크에

저장된 응용프로그램 및 분석 data 원상 복원

□ 보고자 의견

◯ 가스크로마토그래프/질량분석기는 맛․냄새 유발물질 및 소독부산물            등 정수처리 공정 모니터링을 위한 필수 분석장비로 경제적 수리한계          비용 내의 수리비로 장비를 신속히 정상화하여 건강하고 안전한 수돗물        생산에 만전을 다하고자 함

□ 소요 예산

◯ 소요예산: 약 720,000원

◯ 지출방법: 수의계약(신용카드 결재 후, 결재계좌 입금)

◯ 예산과목

- 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선유지교체비

붙 임  1) 점검내역서      1부
2) 경제적 수리한계비 산출내역     1부

3) 장비점검사진     1부. 끝.