	강북소방서
수신자	수신자참조
(경유)
제 목	2016년 공기충전기 공기성분 분석 전문시험기관 검사 결과(알림)

1. 시 안전지원과-13288(2016.6.27.)호 『2016년도 공기충전기 공기성분 분석 전문시험기관 용역 결과(알림)』

2. 위와관련 2016년 호흡보호장비 안전관리 계획에 따라 전문시험기관인 한국소방산업기술원에 의뢰 실시한 공기호흡기 공기성분분석검사 결과를 알리니 각 부서(담당자)에서는 관리에 철저를 기하여 주시기 바랍니다.

가. 건    명 : 2016년 호흡용공기 공기성분분석 용역

나. 검사대상 : 공기충전기 4대(4개 센터)

다. 시험기관 : 한국소방산업기술원

라. 분석항목 : 7개 항목(공기 샘플링 포집분석)

마. 분석결과 : 양호2,불량2(현장대응단, 삼각산센터)

바. 분석내용 : 수분함량과다(현장대응단 55(㎎/㎥), 삼각산,71(㎎/㎥)

사. 결과조치 : 연료필터 교체 후 재 검사의뢰(강동소방서 성분분석 의뢰)

아. 재 검사 일정 : 2016. 6. 31.(금). 13:00 ~

3. 행정사항

가. 공기성분분석 결과 양호로 나온 부서에서는 지속적인 관리에 만전을 기하여 주시고, 불합격된 부서에서는 공기충전기 재 분석 실시 후 합격 결과가 나올 때 까지 사용을 중지하여 주시기 바라며,

나. 공기성분 분석 재 검사를 실시하여야하는 부서에서는 공기성분 포집 시 공기충전기를 30분 이상 가동(맑은 날씨)후 포집하여 조건에 맞는 상태에서 재 검사가 진행될수 있도록 협조 부탁드리며, 또한 포집 용기는 2016. 7. 1.(금) 12:00 까지 현장대응단 사무실로 가져와 주시기 바랍니다.

붙임 : 호흡용 공기호흡기 성분분석 결과 1부. 끝.

	소방행정과장
수신자	현장대응단장,우이119안전센터장,미아119안전센터장,삼각산119안전센터장
담당자	안재역		장비회계팀장	김현태		소방행정과장	06/30 조성복
협조자
시행	소방행정과-7437	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동) 강북소방서	/
전화	02-6946-0122	/전송	02-904-0119	/		/	대시민공개