결재	팀장	간호2과장	간호1과장
	권금희	김남희	대결 07/07 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-6366

의료기기 수리요구 결과보고서

의료기기명	규격		취득금액			취득일자		비고
Auto-Reder 배양기 (Steam, E.O)	290,290G		-			2007.6.12
■ 고장명세
품 명		규격		단위	수량		비고
유리자극 필터				개	4
젤라틴 배출 필터				개	2
유리 배출 필터				개	2
램프				개	2
이		하		여	백
1. Steam, E.O gas 멸균에 대한 미생물학적 감시를 위해 필요한 배양기로 장기간 사용에 따른 메모리 에러 발생되어 7월7일 필터 및 램프교체후 정상작동여부 확인함.

위의   의료기기에 대하여   수리(교체)를 완료하였음을 보고합니다.

2016년  7월 7일