문서번호	정수과-3746
결재일자	2016.7.15.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		정수과장	구의아리수정수센터소장
정승열		임두선	07/15 이달영
협 조

배출수 환경측정기기

정도검사 실시계획

2016. 7.

배출수 환경측정기기 정도검사 실시계획

우리센터에 설치․운영 중인 배출수 환경측정기기에 대하여 사전정비한 후 정도검사를 실시, 배출수 유지관리에 만전을 기하고자 함.

관련근거

환경분야 기술․검사 등에 관한 법률 제11조 제1항(측정기기의 정도검사)

환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시 제7조(정도검사의 기준․방법)

정도검사 대상

배출수 COD, SS 자동측정기기 총 2대

계측기 현황

구 분	배출수 TMS용
	COD	SS	pH
제 조 사	DKK-TOA Cooperation
모 델 명	COD-203	SSD-310	HBM-160
설 치 일	‘07. 10.
정도검사주기	1년	1년	2년

정도검사 실시

기   간 : ‘16. 8. 8 ~ 8. 10(3일간)

검사기관 : 한국산업기술시험원

정도검사 전 계측기 점검

점검일시 : ‘16. 7. 14(목)

점 검 자 : 지방환경주사보 정승열 외 5명

- 운영관리 용역업체 ㈜예스코이에스 : 이병준 외 3명

점검대상 : COD, SS 측정기

점검결과

COD 계측기 반응조 O-ring 및 샘플링 및 시약 튜브 교체 필요

- COD 계측기는 정기적인 점검 및 부품 교환으로 반응조 및 펌프, 전자밸브, 전극 등 정상적으로 작동 중임.

- 반응조 O-ring 및 튜브들은 소모품으로 정도검사 대비하여 교체하고자 함.

SS 계측기 점검결과 양호함

반응조 O-ring 부위	샘플링 및 시약 튜브들

COD 계측기 점검사진

조치의견

정도검사 실시 전 계측기 점검 및 교정 등 실시(‘16. 8. 6 ~ 8. 7)

- TMS 계측기 설치 후 사용연수가 약 8년으로 노후화가 진행 됨

- 노후된 반응조 O-ring 및 샘플링 및 시약 튜브 교체

- 계측기 형식 승인으로 설정 범위 변경 후 점검 및 교정 수행 등

정도검사 실시(‘16. 8. 8 ~ 8. 10)

- 정도검사 표준액 제조 , 정도검사 및 정확도검사 수행

- 정도검사 완료 후 설정 범위 변경 및 교정 후 정상가동상태 확인

소요예산 및 발주 방법

법정검사수수료 : 1,304천원

- 산출내역 : CDO 계측기 755천원, SS 계측기 549천원

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 일반운영비, 사무관리비

정도검사 사전 점검 및 수행 : 1,974천원

- 산출내역 : 사전 점검 및 교정, COD, SS 표준액 제조, 반응조 O-ring 및                 샘플링 및 시약 튜브 교체, 정도검사 수행 등 1식

- 계약방법 : 점검 비용이 소액으로 아래의 업체에 의뢰하여 시행하고자 함

- 계약대상업체 : ****************

- 예산과목 : 상수도사업비, 영업비, 정수비, 수선교체비, 기타교체비

붙임 : 1. 정도검사 신청서 및 법정검사수수료 각 1부.

2. 산출기초조사서 및 견적서 각1부.  끝.