결재	팀장	간호1과장
	이종임	07/19 최경희
	★주무관	강희자

문서번호 :	간호부-6725

의료기기 수리요구서

의료기기명	규격		취득금액	구매일자		구입일련번호
집중치료환자 관찰장치	필립스 DE/MP30		7,000,000원	2008.02.11		1609628
■ 고장명세
품 명		규격	단위	수량	비고
집중치료환자 관찰장치		M3001A	대	1	MMS 부속 장치고장으로 교체필요함
고장 내용 : MMS 부속장치 고장으로 환자 생체리듬 파형 감지기능 정지로 중환자 집중관찰이 불가능함
기타 의견: 해당 의료기기 판매업체인 필립스사 관계자 방문점검 결과 MMS 부속장치 교체후 재사용 가능하다고 함

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  7월   19 일