문서번호	먹는물분석과-1525
결재일자	2016.8.9.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
★주무관	먹는물분석과장	수질분석부장		서울물연구원장
송만식	안재찬	김복순		08/09 정득모
협 조
	배급수연구과장		김현돈
	물순환연구과장		代신풍식

2016년 환경측정기기 검사기관

사후관리 현장평가 수감 결과보고

2016. 8.

서울물연구원

(먹는물분석과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□	국립환경과학원
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	■
결재문서공개	● 공개 여부를 “비공개”로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? 예) 정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호	■	□

2016년 환경측정기기 검사기관

사후관리 현장평가 수감 결과보고

환경측정기기 검사기관(먹는물 분야) 인정 유지를 위하여 2년마다 실시하는 국립환경과학원 정기 사후관리 현장평가를 수감하고 그 결과를 보고함

□ 근  거

○ 환경측정기기 검사기관 사후관리 운영지침(국립환경과학원 예규 제683호, ’15.08.)

○ 2016년 환경측정기기 검사기관 사후관리 수감계획(먹는물분석과-1401, ’16.7.21.)

□ 현장평가 개요

○ 평 가 일 : 2016. 7. 22(금)

○ 장    소 : 상수도연구원 혜윰실 및 정도검사실

○ 대상기간 : 2015년 ~ 2016년

○ 평 가 팀 : 3명(담당공무원 1, 전문가 1, 시민감사관 1)

※ 담당공무원 : 국립환경과학원 환경기반연구부 환경측정분석센터 소속

※ 시민감사관 : 평가팀 투명성 제고를 위해 모니터링

○ 수감 결과 발표(예정) : 2016년 12월 중

○ 주요 평가내용

- 검사기준 및 성능시험방법의 적정성 여부

- 인력 및 시설, 장비 등의 확보 및 적정성 여부

- 검사자료의 작성 및 성적서 발급의 적법성 등

※ 환경측정기기 정도관리 검사 현황

- 검사대상 : 6개 정수센터 연속측정 탁도계 및 잔류염소계

- 검사현황 : ’14년 22대, ’15년 13대, ’16년 21대(12대 완료)

□ 평가결과 및 검토의견

구분	평가결과	검토의견 및 조치사항	추진일정
일반 사항	○ 기술인력(기준 4인 이상) 2인의 업무추진 실적 미비 *업무실적 : 출장, 성적서 발행, 기안 등	- 기술인력 2인의 현장 출장, 성적서 발급 등 실시	’16년 8월 이후
	○ 기술인력의 업무분장사무에 “환경측정기기 정도검사 기술요원” 추가 또는 “겸직명령” 발령	- 업무분장사무에 “환경측정기기 정도검사 기술요원” 추가 추진 - 현 기술인력 4명 외에 2명을 정도검사 요원으로 추가 선임하여 업무효율성 제고	’16년 8월
	○ 품질책임자, 기술책임자, 부기술책임자 선임 필요	- 품질책임자, 기술책임자 기임명됨 - 부기술책임자도 선임하여 업무공백 등 방지	’16년 8월
	○ 2015년 3건이 민원처리기한 30일 초과함	- 향후 민원 처리기한 30일을 엄수하여 정도관리 실시	현장 시정 조치 완료
	○ 차기 사후평가시 QA/QC 추가 예정	- 차기 사후평가를 대비하여 준비	-
기술 사항	○ 기준장비 정도검사 미흡 (기준장비를 표준으로 측정값 유효성 유지필요)	- ’15년 7종 10대, ’16년 7종 8대(신호기록장치, 온도계 등) 등 매년 검교정을 실시하고 있으나 기준장비는 누락됨 - 기준장비(2대) 정도검사를 외부기관에 의뢰 실시 추진	’16년 8월
	○ 기준장비에 대한 control chart(업무절차 흐름도) 작성	- 기준장비 업무절차 흐름도를 작성 하여 활용하겠음	’16년 8월
	○ 지침서에 표준물질 관리절차 기술 (잔류염소 등 표준물질 변질가능) *표준물질(2종) ① 4,000 NTU 포마진 (휴대용 탁도계 캘리브레이션 키트 포함) ② 10% 차아염소산나트륨 (휴대용 잔류염소계 캘리브레이션 키트 포함)	- 표준물질 관리대장에 기록하여 관리하고 있으나 관리 절차서를 작성하여 개정 추진 ․잔류염소 DPD 시약도 표준물질로서 관리중(보관온도 기록 유지) ․휴대용 탁도계와 잔류염소계의 캘리브레이션 키트도 활용 중임	’16년 8월

□ 향후계획

○ 기준장비 정도관리 추진 : 2016년 8월

- 의뢰기관 : 한국산업기술시험원(국가검교정기관)

- 소요예산 : 1.5백만원(실험장비유지비(시험기구교정))

○ 자료 보완 및 제출 : 2016년 12월까지

- 제출자료

‧ 기술인력 업무실적, 업무분장사무 변경사항, 부기술책임자 선임결과

‧ 기준장비 정도검사결과, 기준장비 업무흐름도, 표준물질 관리절차서

- 제출부서 : 국립환경과학원 환경기반연구부 환경측정분석센터

□ 행정사항

○ 기술인력관련 부서 업무분장 변경 추진 협의

- 신물질분석과(권학선 연구사), 배급수연구과(김효일 연구사), 물순환연구과(신풍식 연구사)

붙임 : 기술인력 및 장비 현황 각 1부.  끝.